Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz  opisu przedmiotu zamówienia

aparat RTG typu ramię C - 1 sztuka

| DANE OGÓLNE |
| --- |
| Pełna nazwa aparatu/typ/model |  |
| Producent |  |
| Rok produkcji |  |

| DANE SZCZEGÓŁOWE |
| --- |
|  | Opis parametru | Wymogi graniczne | Parametry oferowane | Ocena punktowa |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Generator |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 v/50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora min. 2 kW | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prąd skopii impulsowej min. 10mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 50% | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Skopia pulsacyjna min. 15p/s |  |  | Parametr punktowany Wartość największa – 10 pkt Reszta – 0 pkt |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie 10-25ms | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Totalna filtracja min 3,8 mm Al. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ognisko max. 0,6 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody min 85 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 1 100 kHU | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody min 51 kHU/min | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator typu IRIS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wózek z ramieniem C |  |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C max. 343 kg | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość ramienia C min. 67 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 75 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odległość SID min. 96 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 22 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min +-225 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu orbitalnego min. 135° |  |  | Bez punktacji |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjny, bezprzewodowy pedał koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak |  | Programowalny w zakresie min. 5 funkcji – 10 pkt Brak możliwości programowani w zakresie min. 5 funkcji – 0 pkt |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Detektor | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Średnica min. 9 cali | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 3 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość kamery CCD 1024x1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor, tor wizyjny |  |  |  |
|  | 2 Monitory medyczne min. 19 cali umieszczone na ramieniu C ( nie dopuszcza się oddzielnej stacji monitorowej) |  |  | Bez punktacji |
|  | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli x 30bit | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  | Bez punktacji |
|  | ZOOM min. x 4 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autotransfer obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor dotykowy znajdujący się na ramieniu C kolorowy 640x480 do sterowania funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live | Tak, podać |  | Sterowanie wszystkimi funkcjami aparatu – 10 pkt Sterowanie częścią funkcji aparatu – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System automatycznej regulacji temperatury aparatu polegający na automatycznym obniżeniu częstotliwości skopii w przypadku przegrzania aparatu zamiast obniżania parametrów ekspozycji (mA, kV ) celem zachowania jakości obrazu | Tak |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | DICOM – min. STORAGE, Worklist | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Drukarka na papier termoczuły wbudowana w aparat | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Celownik laserowy wbudowany w wzmacniacz obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych wraz z instalacją aparatu | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu | Tak |  |  |
|  | Wykonanie przez wykonawców pomiarów dozymetrycznych rozkładu promieniowania jonizującego w sali operacyjnej bloku ortopedycznego za osłonami stałymi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ochrona radiologiczna (fartuch/garsonka rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym) 10 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji zgodnie z planem producenta, przegląd końcowy w ostatnim miesiącu gwarancji. | Tak, podać |  | Bez punktacji |

1. Oferowany powyżej aparat powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

2. Oferowany aparat, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinien

bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami

oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

3. Wszystkie parametry techniczne aparatu muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i

spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać ,,TAK”, a tam,

gdzie jest wymagane dokładnie opisać oferowane parametry oraz parametry liczbowe.

4. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

* Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców złoży ofertę z taką samą wartością parametru ocenianego  w kolumnie „wymagana wartość” to uzyskują taką samą maksymalną/minimalną punktację

………………………………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)