Załącznik nr 2

Formularz  opisu przedmiotu zamówienia

aparat RTG - 1 sztuka

|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cyfrowy aparat RTG z kolumną podłogową |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, , rok produkcji min. 2019 | TAK |  |  |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. Dopuszcza się osobne certyfikaty na detektory i sprzęty komputerowe | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym | TAK |  |  |
| II | Generator RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Moc maksymalna ≥ 50 kW | TAK, Podać |  |  |
|  | Zakres napięć ≥ 40-150kV | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalny prąd ≥ 640mA | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres mAs ≥ 0,1-500mAs | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK, podać |  |  |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 1200 | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyka AEC | TAK |  |  |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Synchronizacja nastawu programów anatomicznych z układem AEC generatora | TAK |  |  |
| III | Lampa RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Moc ogniska małego ≥ 22kW | TAK, podać |  |  |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 54kW | TAK, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU | TAK, podać |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody ≥ 3000 obr/min | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| IV | Mocowanie lampy RTG |  |  |  |
|  | Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 220 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG ≥ 22 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥ 150 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi ≤ 44 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180° | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 135° | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | TAK |  |  |
| V | Kolimator – 1 szt. |  |  |  |
|  | Kolimator z oświetleniem pola obrazowania | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | TAK |  |  |
|  | Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka | TAK |  |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w kolimator filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora – min. 1mmAl + (0.1mmCu, 0.2mmCu, 1mmAl) | TAK |  |  |
| VI | Stół – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół | TAK |  |  |
|  | Wymiary płyty stołu ≥ 220x80 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi w zakresie ≥56,5 – 85 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Blat stołu pływający | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyka AEC | TAK |  |  |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | TAK, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1 | TAK, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Obrotowa szuflada z uchwytem na detektor umożliwiająca jego obrót bez konieczności wyjmowania | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w stole | TAK |  |  |
|  | Blat stołu całkowicie płaski, bez ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu | TAK |  |  |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi | TAK, podać |  |  |
|  | System uniemożliwiający wykonania ekspozycji bez detektora w stole | TAK |  |  |
| VII | Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 190 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1 | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyka AEC | TAK |  |  |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt do rak nad głowa pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w statywie | TAK |  |  |
|  | System uniemożliwiający wykonania ekspozycji bez detektora w statywie | TAK |  |  |
| VIII | Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole i statywie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK, podać |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | TAK |  |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt, TAK – 10 pkt |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | TAK, podać |  |  |
|  | Waga ≤ 3,5 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Grubość detektora ≤ 16 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 300 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne punktowe (fi 4 cm) obciążenie detektora ≥ 160 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 10 sek. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  |  |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min IPX6 | TAK, podać |  |  |
|  | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196. Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich. | TAK, podać |  |  |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 16 bitów | TAK, podać |  |  |
|  | Wydajność przetwarzania DQE min. 70% | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | TAK |  |  |
|  | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG oraz wyposażony w licznik zdjęć umieszczony w obudowie detektora informujący o ilości zdjęć zapisanych w pamięci detektora. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Liczba baterii w komplecie min. 2 szt. + ładowarka 2 stanowiskowa 1szt. | TAK, podać |  |  |
| IX | Konsola technika – 1 szt. |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora. | TAK |  |  |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | TAK |  |  |
|  | Monitor min. 19" LCD (dotykowy) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość obsługi detektorów DR oraz czytników CR | TAK, podać |  |  |
|  | UPS dobrany mocą do zestawu | TAK |  |  |
|  | Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów | TAK, podać |  |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | TAK |  |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | TAK |  |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | TAK |  |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | TAK |  |  |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | TAK |  |  |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |  |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | TAK |  |  |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | TAK |  |  |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | TAK |  |  |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o TAK wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | TAK, podać |  |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | TAK |  |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | TAK |  |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | TAK |  |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie | TAK |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | TAK |  |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | TAK |  |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | TAK |  |  |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK |  |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora | TAK |  |  |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | TAK |  |  |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | TAK |  |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | TAK |  |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | TAK |  |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK |  |  |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | TAK |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | TAK |  |  |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | TAK |  |  |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | TAK |  |  |
| X | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego aparatu w terminie 14 dni od podpisania umowy . | TAK |  |  |
|  | Możliwość użycia (współpraca) oferowanego detektora z posiadanym przez Zamawiającego cyfrowym, jezdnym aparatem RTG z wykorzystaniem konsoli technika aparatu jezdnego. | TAK |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
|  | Możliwość użycia (współpraca) detektora z cyfrowego, jezdnego aparatu RTG posiadanego przez Zamawiającego (model FDR-GO DR- ID 800 ) w oferowanym aparacie stacjonarnym z wykorzystaniem konsoli technika oferowanego aparatu. | TAK |  |  |
|  | Ten sam algorytm obróbki obrazu na posiadanym aparacie jezdnym i na oferowanym aparacie stacjonarnym. | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK - 10 pkt |
| XI | Serwis i gwarancja |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy w miesiącach min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny rocznie | TAK, podać |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi oprogramowania i obsługi aparatu min. 2 dni robocze | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dokumentacja techniczna przekazana zamawiającemu przy odbiorze aparatu | TAK |  |  |
|  | Materiały informacyjne zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i specyfikację produktu w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym telefonicznie oraz za pomocą poczty email. | TAK |  |  |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym, min. w dni robocze, min. w godz. 8.00-16:00 | TAK, podać |  |  |
|  | Czas na usunięcie awarii od przyjęcia zgłoszenia (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | ≤ 96 godz., podać |  |  |

NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „TAK” – wyszczególnionego w kolumnie „WYMAGANA WARTOŚĆ”, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

* Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców złoży ofertę z taką samą wartością parametru ocenianego  w kolumnie „wymagana wartość” to uzyskują taką samą maksymalną/minimalną punktację

……………………………………………………… 					………………………………………………………

miejscowość, data 							podpis Wykonawcy