Załącznik nr 2

Formularz  opisu przedmiotu zamówienia

Część 1 – mobilny aparat RTG - 1 sztuka

| Lp. | Opis parametru aparatu | Wymagana wartość | Wartość oferowana Należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | E | F |
| Wymagania ogólne |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy, rok produkcji min. 2017 r. | TAK |  |  |
| Generator, lampa RTG, statyw aparatu – konstrukcja mechaniczna, napęd |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Moc generatora | >30 kW (podać) |  |  |
|  | Zasilanie 1 fazowe 220-240V | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji | min. 0,32 – 320 mAs (podać) |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | 1 ms (podać) |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w radiografii | ≥133 kV (podać) |  |  |
|  | Minimalne napięcie w radiografii | ≤40 kV (podać) |  |  |
|  | Minimalna wartość nastaw mAs | ≤0,4 mAs (podać) |  |  |
|  | Maksymalna wartość nastaw mAs | ≥300 mAs (podać) |  |  |
|  | Maksymalne natężenie prądu generatora mA | ≥350 mA (podać) |  |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej | ≤70cm (podać)* |  | Najmniejsza szerokość – 5 pkt. Największa szerokość - 0 pkt. Pozostałe - 2 pkt. |
|  | Zasięg ramienia z lampą | ≥120 cm (podać) |  |  |
|  | Możliwość sterowania przesuwem aparatu w przód i tył za pomocą przycisków umieszczonych na kolimatorze/kołpaku | TAK |  |  |
|  | Napęd akumulatorowy zapewniający transport aparatu. Akumulator/-y w zestawie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie generatora z akumulatora wspólnego z układem jezdnym | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania potrzebny do pełnego naładowania akumulatora/akumulatorów | ≤300 minut (podać) |  |  |
|  | Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora | ≥200 (podać) |  |  |
|  | Miernik dawki DAP zintegrowany z DICOM | TAK |  |  |
|  | Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika | TAK |  |  |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤0,7 mm (podać) |  |  |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤1,3 mm (podać) |  |  |
|  | Moc małego ogniska | min. 18 kW (podać) |  |  |
|  | Moc dużego ogniska | min. 36 kW (podać) |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥300 kHU (podać) |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wysokość lampy od podłogi | ≥2 000 mm (podać) |  |  |
|  | Pełny zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej w stopniach (+/-) | ≥ +/- 180° (podać) |  |  |
|  | Pełny zakres obrotu kolimatora w stopniach (+/-) | ≥ +/- 110° (podać)* |  | Największy – 5 pkt. Najmniejszy - 0 pkt. Pozostałe - 2 pkt. |
|  | Ramię teleskopowe | TAK |  |  |
|  | Pełny zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej w stopniach | ≥ +/- 270° (podać) |  |  |
|  | Masa aparatu w kg (z akumulatorami) | ≤500kg (podać) |  |  |
|  | Poruszanie się po pochyłym terenie | min. 7° nachylenia (podać) |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed kolizją | TAK |  |  |
|  | Jazda w przód i w tył | TAK |  |  |
| Płaski, bezprzewodowy detektor o wymiarach 35 x 43 cm |
|  | Wielkość detektora | 35 x 43 cm |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej detektora w technologii jodku cezu (CsI) | TAK |  |  |
|  | Wielkość pojedynczego piksela | ≤150 µm (podać) |  |  |
|  | Rozdzielczość w skali szarości | ≥14 bitów (podać)* |  | ≥16 bitów – 5 pkt. <16 bitów – 0 pkt. |
|  | Wydajność przetwarzania DQE | min. 70 % DQE (podać) |  |  |
|  | Podgląd obrazu | ≤ 2 sek. (podać) |  |  |
|  | Czas pełnego cyklu | ≤ 9 sek. (podać) |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora do aparatu (detektor bezprzewodowy) | TAK |  |  |
|  | Waga detektora | ≤3 kg (podać)* |  | >2,6 kg – 0 pkt. ≤ 2,6 kg – 3 pkt. |
|  | Wodoodporność (IPX6) | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Detektor wyposażony w powłokę antybakteryjną skutecznie eliminującą drobnoustroje | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Max. obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) | ≥300 kg (podać)* |  | >300 kg – 5 pkt. ≤ 300 kg – 0 pkt. |
|  | Max. punktowe obciążenie detektora | ≥150 kg (podać) |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 2800 x 2300 pikseli | TAK (podać) |  |  |
|  | Wyświetlacz informujący o ilości zapisanych obrazów | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Liczba baterii w komplecie minimum 2 szt. | TAK (podać) |  |  |
| Stacja technika |
|  | Konsola operatora zintegrowana z aparatem | TAK |  |  |
|  | Monitor dotykowy LCD wbudowany w aparat | min. 17 cali (podać) |  |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim lub angielskim | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania zmiany danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność blendowania (czarne maskowanie tła) na stacji technika | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, kolimację prostokątną, pomiary odległości i kątów, nanoszenie adnotacji | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK (podać nazwę oprogramowania) |  |  |
|  | Liczba obrazów zapamiętywanych na dysku twardym | Min. 4000 obrazów (podać) |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z protokołami Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send, | TAK |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie obsługujące funkcję MPPS | TAK |  |  |
|  | Pobieranie listy zarejestrowanych pacjentów z RIS poprzez Worklist | TAK |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta | TAK/NIE (jeśli TAK podać nazwę oprogramowania) |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Pozostałe wymagania |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat | min. 24 miesiące (podać) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejny detektor 35x43cm, 43x43cm, 24x30 cm | TAK |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy okresowe wykonywane nieodpłatnie. Zakres i częstotliwość wykonywanych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |
|  | Integracja z systemem RIS/PACS | TAK |  |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK |  |  |
|  | W cenie oferty instalacja aparatu oraz szkolenia w zakresie zaoferowanego sprzętu | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | RTG musi pochodzić z bieżącej oferty i dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | TAK |  |  |
|  | Wykonawca musi załączyć Zamawiającemu następujące dokumenty : instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polski, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich, paszport techniczny | TAK |  |  |

Wadium wynosi: 8 400,00 zł

Termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA!

NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „TAK” – WYMAGANA WARTOŚĆ, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

* Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców złoży ofertę z taką samą wartością parametru ocenianego  w kolumnie „wymagana wartość” to uzyskują taką samą maksymalną/minimalną punktację

Ponadto, oświadczamy, że:

- Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji;

- Asortyment będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, stanowiący przedmiot zamówienia, zaoferowany do wykonania przedmiotu umowy spełnia warunki dopuszczania do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w tejże ustawie

……………………………………………………… 					………………………………………………………

miejscowość, data 							podpis Wykonawcy