Załącznik Nr 2 do SWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH/OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – TOMOGRAF KOMPUTEROWY

| Lp. | Parametr | Wymagania graniczne | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem – 1 kpl |
|  | Producent: Typ/Model: | Podać | Bez punktacji |  |
| II. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Rok produkcji urządzenia | 2021 | Bez punktacji |  |
|  | System nowy, nieużywany, nie powystawowy | tak | Bez punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie 32 submilimetrowych warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor w skanie aksjalnym i spiralnym | tak | Bez punktacji |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 cm | Bez punktacji |  |
|  | Pochylanie gantry ≥ ± 30 [0] | tak | Bez punktacji |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z (szerokość w izocentrum) [mm] | ≥ 20 mm | Bez punktacji |  |
|  | Ilość rzeczywistych rzędów detektora w osi Z | ≥ 24 | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta [kg] | ≥ 225 kg | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry lub za pomocą przenośnego tabletu | tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię i nogi | tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego punktu referencyjnego wybieranego na gantry (min. 3 różne pozycje). | tak | Bez punktacji |  |
|  | Wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania widoczne z przodu i z tyłu gantry | tak/nie | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym na gantry | tak/nie | tak - 2 pkt nie - 0 pkt |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania z panelu na gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | tak/nie | tak - 5 pkt nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zmian w protokołach badań z możliwością przejrzenia raportów/logów | tak/nie | tak - 3 pkt nie - 0 pkt |  |
| III. | PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora możliwa do wykorzystania w protokole klinicznym tj. (iloczyn napięcia i prądu możliwy do ustawienia w tym samym protokole badania) [kW] | ≥ 52 kW | Bez punktacji |  |
|  | Minimalne napięcia anodowe [kV] | ≤ 80 kV | 80 kV - 0 pkt < 80 kV - 3 pkt |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe [kV] | ≥ 135 kV | 135 kV - 0 pkt > 135 kV - 3 pkt |  |
|  | Ilość wartości napięcia anodowego, możliwe do zastosowania w protokołach badań | ≥ 4 | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny prąd lampy możliwy do wykorzystania w protokołach badań dla napięcia min. 120 kV [mA] | ≥ 425 mA | 425 mA - 0 pkt > 425 mA - 2 pkt > 600 mA - 5 pkt |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna lampy lub jej odpowiednik w przypadku lampy RTG o konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jeśli jej szybkość chłodzenia jest nie mniejsza niż 5 MHU/min [MHU] | ≥ 7 MHU | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość chłodzenia lampy [kHU/min] | ≥ 780 kHU/min | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania i obrazowania [cm] | ≥ 50 cm | Bez punktacji |  |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych [cm] | ≥ 170 cm | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] | ≤ 0,50 s | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna szybkość skanowania spiralnego [mm/s] | ≥ 70 mm/s | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch w akwizycji min. 16 warstwowej | ≥ 1,50 | 1,50 - 0 pkt > 1,50 - 2 pkt > 1,70 - 5 pkt |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | tak | Bez punktacji |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający dawkę powierzchniową promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi). | tak | Bez punktacji |  |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora | Podać | ≤ 95 cm - 5 pkt > 95 cm – 0 pkt |  |
|  | Skan aksjalny i spiralny przy pochylonym gantry w pełnym zakresie | tak | Bez punktacji |  |
| IV. | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla skanowania submilimetrowego [mm] | ≤ 0,32 mm | Bez punktacji |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy akwizycyjnej [mm] | ≤ 0,65 mm | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] w skanie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm [pl/cm] | ≥ 15 pl/cm | Bez punktacji |  |
| V. | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” | tak | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 250 000 obrazów | 250 000 obrazów - 0 pkt > 250 000 obrazów - 2 pkt > 350 000 obrazów - 5 pkt |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 30 obrazów/s | Bez punktacji |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW), umożliwiający we wszystkich badaniach, redukcję dawki w relacji do standardowej metody FBP bez straty jakości obrazowania. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania | ≥ 8 | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist | tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak | Bez punktacji |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych oraz jelita z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | tak | Bez punktacji |  |
|  | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem z konsoli tomografu komputerowego. Sprzężenie min. klasy IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem | tak | Bez punktacji |  |
|  | Programowanie i zapamiętywanie parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej. Sprzężenie min. klasy IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem | tak | Bez punktacji |  |
|  | Raport dotyczący rzeczywistych, uzyskanych automatycznie z dostarczonego wstrzykiwacza, parametrów kontrastu (co najmniej objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie) jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku | tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki | tak | Bez punktacji |  |
| VII. | KONSOLA LEKARSKA |  |  |  |
|  | Niezależna od tomografu komputerowego konsola dwumonitorowa o przekątnej kolorowych monitorów nie mniejszą niż 19” lub pojedynczym monitorem o przekątnej >27” | tak | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność lokalnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów [obrazy] | ≥ 1 500 000 obrazów | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | ≥ 32 GB | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak | Bez punktacji |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych oraz jelita z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak / nie | tak - 2 pkt nie - 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny naczyń (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi oraz automatycznej prezentacji drzewa naczyniowego w obszarze głowy i szyi | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania struktur kostnych różnych obszarów anatomicznych | tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie widoków skośnych prostopadłych do trzonów kręgów i przestrzeni międzykręgowych. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i automatycznym rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, nielity, częściowo lity) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i obliczanie objętości i rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie automatycznych pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny pacjentów z COVID’19 z automatycznym segmentowaniem, wyliczaniem i podawaniem udziału procentowy min. 3 podstawowych zmętnień występujących w przebiegu choroby COVID’19: GGO – zagęszczeń o charakterze „mlecznej szyby” (ground-glass opacities), CPP - zagęszczeń siateczkowych o charakterze „kostki brukowej” (crazy-paving patern), PNC – zagęszczeń skonsolidowanych (peripheral nodular consolidation) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań, | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0 | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.1 | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami WHO | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami CHOI | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami morfologicznymi oceny stworzonymi przez użytkownika | tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej - objętość zmiany - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) | tak | Bez punktacji |  |
| VIII. | WYPOSAŻENIE I DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Bazodanowe oprogramowanie wraz z serwerem dawek do monitorowania i raportowania poziomu dawek z przedmiotu oferty oraz z dwóch dodatkowych urządzeń rentgenowskich umożliwiające spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z dnia 5 grudnia 2013r i pozwalające na: analizę statystyczną poziomu dawek automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego z porównaniem tych danych dla określonej populacji wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | tak | Bez punktacji |  |
|  | Bazodanowe oprogramowanie do optymalizacji zużycia kontrastu pobierające rzeczywiste dane odnośnie ilości wstrzykniętego kontrastu podczas badania. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie raportów i zestawień zużycia kontrastu oraz informacji o skumulowanej dawce jodu dla danego pacjenta. Bezterminowa licencja na używanie tego oprogramowania | tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wyliczanie, po zakończeniu badania, dawki płodu lub zarodka w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr51 Poz. 265) | tak | Bez punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości TK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu sprzężony z tomografem komputerowym w min. klasie IV wg normy CiA 425 | tak | Bez punktacji |  |
| IX. | WARUNKI GWARANCJI I SZKOLENIE |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 24 miesiące | podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momenty zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty | tak | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie skutecznego i bezpiecznego użytkowania Szkolenia personelu lekarskiego i technicznego: Pierwsze szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji, dla lekarzy i techników, w wymiarze 4 dni x 7 godzin – w miejscu instalacji aparatu Drugie szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dla lekarzy i techników, w wymiarze 4 dni x 7 godzin - w miejscu instalacji aparatu. | tak | Bez punktacji |  |
| 55. | Serwis pogwarancyjny | tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykaz materiałów ekspoatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał ekspolatacyjny) (**) Podać (jeżeli dotyczy) | Podaj jeśli dotyczy | Bez punktacji |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji | minimum 10 lat dla tomografu komputerowego /minimum 5 lat dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | Bez punktacji |  |
|  | Najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu gwarancji sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad (jeżeli takie posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub przekaże Zamawiającemu wszystkie hasła dostępu, klucze do oprogramowania, klucze serwisowe, hasła administracyjne do systemu operacyjnego i oprogramowania konsoli operatorskiej i lekarskiej) - odbiór komisyjny | Tak – jeśli blokady/ kody istnieją | Bez punktacji |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium | tak | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim formie papierowej i na nośniku elektronicznym, |  | Bez punktacji |  |
|  | Karta gwarancyjna w języku polskim, (w przypadku udzielenia gwarancji przez producenta – kartę gwarancyjną producenta lub w przypadku udzielenia gwarancji przez inny podmiot), | tak | Bez punktacji |  |
|  | Paszport techniczny, świadectwo stanu technicznego z informacją o przeglądach technicznych, | tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu i przeglądów zalecanych przez producenta oraz dostawców części zamiennych | tak | Bez punktacji |  |

W kolumnie wymogi graniczne:

- Sformułowanie „tak” oznacza bezwzględny wymóg

- Sformułowanie „tak/nie” oznacza że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru

- Sformułowania „≥; ≤” oznaczają bezwzględny wymóg oraz konieczność podania precyzyjnej wartości w zakresie danego parametru.

- W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta (w postaci drukowanej lub pobranych ze strony internetowych producenta). W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu  u Zamawiającego lub w innej jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej