Załącznik nr 2 do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ULTRASONOGRAFU 
DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH – URZĄDZENIE NR 1

Nazwa i typ urządzenia : 		(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015 lub młodszy
Producent: 				(wypełnić)

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości graniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie warunku i podać wartość liczbową wymaganego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii z wewnętrznym systemem archiwizacji danych, objęty min 12 miesiączną gwarancją producenta | TAK |  |
| 2. | Ciężar aparatu max. 70 kg | TAK |  |
| 3. | Szerokość aparatu max 50 cm | TAK |  |
| 4. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1000x700 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 17”. | TAK |  |
| 5. | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 6. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 7. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 160.000 kanałów przetwarzania. | TAK |  |
| 8. | Dynamika systemu > 250 dB | TAK |  |
| 9. | Minimum 3 aktywne, jednakowe, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 10. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 7000. | TAK |  |
| 11. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s | TAK |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1. | B-mode. | TAK |  |
| 2. | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 30,0 cm. | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 6. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 16x. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 8. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 9. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4,2 m/s. | TAK |  |
| 10. | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 11. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 12. | Funkcja HPRF | TAK |  |
| 13. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 14. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | TAK |  |
| 15. | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º | TAK |  |
| 16. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 17. | Triplex-mode (B+CD+PWD). | TAK |  |
| 18. | Obrazowanie 3/4D | TAK |  |
| 19. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000, ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D ≥ 40 obrazów 3D/s | TAK podać wartości |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED,PI, RI | TAK |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min.PI, RI, HR). | TAK |  |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej – minimum 3 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu,. | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |
| 6. | Automatyczny pomiar AC,FL,HL na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości).. | TAK |  |
| 7. | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
| 8. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej. | TAK |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz +/- 05 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 55º | TAK, podać |  |
| 4. | Głębokość obrazowania minimum 30 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości |  |
| 5. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
| B. | GŁOWICA ENDOVAGINALNA VOLUMETRYCZNA 2D,3D,4D do badań położniczych i ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz | TAK, podać zakres |  |
| 2. | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości |  |
| 3. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 4. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego minimum 3 różne częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Ilość elemntów w głowicy minimum 192 elenenty | TAK, podać |  |
| V. ARCHIWIZACJA |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6, sterowany z pulpitu ultrasonografu i zamontowany w przedniej części aparatu. | TAK |  |
| 2. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 3. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 300 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 4. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 5. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu aparatu | TAK |  |
| 6. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie DVI-D lub HDMI. | TAK |  |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH – URZĄDZENIE NR 2

Nazwa i typ urządzenia : 		(wypełnić)

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2016. 
Producent: 				(wypełnić)

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Minimalne wymagane wartości graniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnienie warunku i podać wartość liczbową wymaganego parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1. | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji wprowadzonym do produkcji nie później niż 2016 r, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| 2. | Gwarancja 12 miesiące | TAK |  |
| 3. | Ciężar aparatu max. 90 kg | TAK |  |
| 4. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min 23". | TAK |  |
| 5. | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 6. | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
| 7. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
| 8. | Dynamika systemu, min. 260 dB | TAK |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy głowic, min. 1,0-18 MHz. | TAK |  |
| 10. | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4. | TAK |  |
| 11. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 3500. | TAK |  |
| 12. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 90 s | TAK |  |
| 13. | Ekran dodtykowy min 10” | TAK, podać |  |
| II. OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |
| 1. | B-mode. | TAK |  |
| 2. | Głębokość penetracji aparatu min od 2,0 – 36,0 cm. | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK |  |
| 4. | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 5. | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
| 6. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych.. | TAK, opisać |  |
| 9. | M-mode | TAK |  |
| 10. | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
| 11. | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s. | TAK |  |
| 12. | Power Doppler (PD). | TAK |  |
| 13. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 14. | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 15. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s. | TAK |  |
| 16. | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-14 mm. | TAK |  |
| 17. | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
| 18. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 1. | Obrazowanie 3D/4D z oferowanych głowic objętościowych | TAK |  |
| 2. | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B ≥ 1000 | TAK |  |
| 3. | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 3000 | TAK |  |
| 4. | Prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s | TAK |  |
| 5. | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 100 | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
| 7. | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
| 8. | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek. | TAK |  |
| 9. | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK |  |
| III. OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| 2. | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | TAK |  |
| 4. | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT | TAK |  |
| 6. | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK |  |
| 7. | Automatyczny pomiar AC,FL,HL na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości).. | TAK |  |
| 8. | Pomiar IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów janika | TAK |  |
| 9. | Pomiary Z- SCORE | TAK |  |
| 10. | Raport z badania ginekologicznego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK |  |
| 11. | Raport z badania położniczego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK |  |
| 12. | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK |  |
| 13. | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D |  |  |
| 16 | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D |  |  |
| IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| A. | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 1. | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział minimum 2,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
| 2. | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK |  |
| 3. | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK |  |
| 4. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 6. | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| B. | GŁOWICA ENDOVAGINALANA OBJĘTOŚCIOWA 2D do badań położniczych i ginekologicznych wraz z przystawką biospsyjną | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział minimum 2,0-9,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 175º | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji minimum 16 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min 192 kryształy | TAK |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK |  |
|  | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | TAK |  |
| E. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
| 2. | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK |  |
| 4. | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK |  |
| 5. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), mov, DICOM | TAK |  |
| 6. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |
| 7. | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: S-video, DVI (HDMI). | TAK |  |
| 8. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |

………………………………….

Miejscowość i data

………………………………………

Podpis Wykonawcy