Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia część 2 – dostawa stołu operacyjnego

Parametry wymagane dotyczące stołu operacyjnego:

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym | Tak |  |
|  | Napęd zapewniający płynne, bezskokowe ruchy | Tak |  |
|  | Osłona podstawy stołu w kształcie równoległoboku z wycięciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora z osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej, nie dopuszcza się osłon gumowych pomiędzy blatem a kolumną stołu i osłon z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Stół na czterech kołach transportowych zapewniających stabilność. Koła całkowicie schowane pod osłoną podstawy | Tak |  |
|  | Blokowanie stołu zapewniające stabilne zabezpieczenie przy wykorzystaniu wysuwanych stóp | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory oraz ładowarka wbudowane w stół | Tak |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego w innym miejscu niż kolumna stołu | Tak |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset | Tak |  |
|  | Blat z wydzielonymi segmentami: - segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów z trzech stron - segment pleców - segment siedziska z wycięciem urologicznym i jego wypełnieniem z materacem - segment nóg z wycięciami w obrębie wycięcia urologicznego blatu, składający się z dwóch niezależnych podnóżków | Tak |  |
|  | Możliwość ułożenia odwrotnego – zamiany segmentu nóg z segmentem głowy | Tak |  |
|  | Minimalne dynamiczne obciążenie stołu w każdym ustawieniu powyżej 300 kg | Tak Podać |  |
|  | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blatu z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy | Tak |  |
|  | Wymiary blatu stołu (bez szyn): - długość 2100 mm +/- 50 mm - szerokość 570 mm +/- 50 mm | Tak Podać |  |
|  | Zakresy regulacji: - segment głowy +90o/-90o - segment pleców +80o/-50o - Trendelenburg 30o, anty-Trendelenburg 30o - Flex (segment pleców/segment siedziska) -25o/-25o - Reflex (segment pleców/segment siedziska) 50o/30o - przechył boczny 20o na każdą stronę - segmenty nóg +30o/-90o, odwodzenie 90o każdy - wysokość (bez materacy): od 650 mm +/-50 mm, do 1150 mm +/-50 mm - przesuw wzdłużny min. 300 mm | Tak Podać |  |
|  | Materace zdejmowane, o grubości 65 mm +/-5 mm, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, z powłoką antybakteryjną, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | Tak Podać |  |
|  | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego: - włączanie/wyłączanie - zmiana kierunku ułożenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunków ruchów) z sygnalizacją wybranego kierunku - regulacja wysokości - regulacja segmentu pleców - Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - anty-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku - Flex za pomocą jednego przycisku - Refleks za pomocą jednego przycisku - regulacja przechyłu bocznego - przesuw wzdłużny - ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dostępna na pilocie: - wskaźnik naładowania akumulatorów - wskaźnik zasilania sieciowego - sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu - wskaźnik trybu serwisowego | Tak |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie | Tak |  |
|  | Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem błędów | Tak |  |
| Akcesoria |
|  | Ekran anestezjologiczny z uchwytem do mocowania - 1 szt. | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówek czteroramienny z uchwytem do mocowania - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpora ręki z pasem do mocowania ręki. Mocowanie podpory za pomocą wbudowanych uchwytów. Regulacja 180o w płaszczyźnie poziomej, z możliwością montażu z obu stron stołu - 1 szt. | Tak |  |
|  | Podpory nóg typu Goepel z uchwytami do mocowania – 2 szt. | Tak |  |
|  | Miska urologiczna ze stali nierdzewnej z odpływem – 1 szt. | Tak |  |
|  | Pas do mocowania ciała - 1 szt. | Tak |  |
| Pozostałe |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 m-ce | Tak |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych 10 lat | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem świąt | Tak |  |
| 6. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | Tak |  |
| 7. | Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | Tak |  |
| 8. | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | Tak |  |
| 9. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 10. | Certyfikat CE | Tak |  |
| Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |
| 11. | Producent | Tak Podać |  |
| 12. | Model* | Tak Podać |  |
| 13. | Nazwa katalogowa* | Tak Podać |  |
| 14. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku. | Tak |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych.

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

……………..………………………….

miejscowość i data

……………………………………………………..

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych