Załącznik nr 2– formularz szczegółowej specyfikacji technicznej i opisu przedmiotu zamówienia

AMBULANS typ C

| TABELA 1 Pojazd bazowy - ambulans typu C |
| --- |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie: | 1.1 | Furgon, podwyższony, o wysokości i długości zapewniającej zachowanie parametrów opisanych w Etapie II pkt. 5.1 tj. po wykonaniu zabudowy pojazdu - długość min. 3,10 m, wysokość min. 1,85 i szerokość min. 1,70 m, oddzielne siedzenia w kabinie kierowcy z fabryczną tapicerką łatwo zmywalną w ciemny kolorze, czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | * Podać markę . typ. model pojazdu bazowego, podać wymiary przedziału ładunkowego, |
|  |  | 1.2 | Drzwi boczne prawe przesuwne, przeszklone, z szybą odsuwaną stopień wejściowy stały lub zewnętrzny wysuwany automatycznie przy otwarciu/zamknięciu drzwi - możliwość ręcznego sterowania stopniem Dotyczy stopnia wysuwanego: umiejscowienie stopnia oraz jego pozycja po wysunięciu muszą zapewniać pewne i bezpieczne wejście oraz wyjście |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.3 | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego),lub drzwi boczne ze specjalnym mechanizmem ślizgowym o niskich oporach tarcia |  | * podać rodzaj systemu |
|  |  | 1.4 | Drzwi boczne przesuwne lewe do zewnętrznego schowka z manualnym lub elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego), |  | * podać rodzaj stopnia |
|  |  | 1.6 | Drzwi tylne wysokie przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 260° z systemem blokowania przy otwarciu |  | * podać kąt otwarcia |
|  |  | 1.7 | Kolor nadwozia: biały |  |  |
|  |  | 1.8 | Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany pilotem |  |  |
|  |  | 1.9 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
|  |  | 1.10 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.11 | Szyby boczne w kabinie kierowcy otwierane elektrycznie |  |  |
|  |  | 1.12 | Regulacja kolumny kierownicy oraz regulacja fotela kierowcy w min. 2 płaszczyznach. Fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik. |  | * podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.13 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy - o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  | * podać oferowane rozwiązanie* |
| 2 | Silnik: | 2.1 | Turbodiesel o pojemności nie mniejszej niż 1960 cm3 spełniajacy wymogi normy spalin EURO 5b lub EURO 6 (dopuszcza się użycie Adblue do zapewnienia normy Euro VI) |  | * podać pojemność silnika oraz normę emisji spalin |
|  |  | 2.2 | Moc silnika minimum – 120kW, moment obrotowy min. 360 NM |  | * podać moc silnika i moment obrotowy |
| 3 | Trakcja: | 3.1 | System zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania |  | * podać nazwę |
|  |  | 3.2 | Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy |  | * podać nazwę |
| 4 | Hamulce | 4.1 | Z systemem antypoślizgowym ABS, |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.2 | System podziału siły hamowania |  | * podać nazwę |
|  |  | 4.3 | System wspomagania nagłego hamowania |  | * podać nazwę |
| 5 | Układ kierowniczy | 5.1 | Wspomaganie układu |  |  |
| 6 | Koła i ogumienie | 6.1 | Komplet kół z oponami letnimi + rezerwa, komplet opon zimowych (opony klasy premium tj opony o najwyższych ocenach w niezależnych testach w zakresie przyczepności do nawierzchni, drogi hamowania, głośności, efektywności energetycznej – opory toczenia ) |  | *podać markę i model opon |
| 7 | Instalacja elektryczna | 7.1 | Wzmocniony alternator o wydajności min. 180 A |  | * podać wydajność w A oraz kod fabryczny alternatora |
| 8 | Zawieszenie | 8.1 | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
|  |  | 8.2 | Fabrycznie wzmocnione zawieszenie , stabilizowane przedniej i tylnej osi z resorami tylnymi dwupiórowymi (dwustopniowe) gwarantujące dobrą przyczepność i manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjantów lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) |  |  |
| 9 | Rok produkcji | 9.1 | Pojazd bazowy – rok produkcji 2018/2019 r. |  | * podać rok produkcji |
| 10 | Gwarancja na pojazd bazowy | 10.1 | Okres gwarancji dla pojazdu bazowego – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  | * podać okres gwarancji |
|  |  | 10.2 | Okres gwarancji na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy |  | * podać okres gwarancji |
| 11 | Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny i przedziału | 11.1 | FABRYCZNIE MONTOWANE – ogrzewanie kabiny kierowcy posiadające moc min 1,5 kw i osiągające swoją pełną moc grzewczą w czasie krótszym niż 30 sekund od włączenia całkowicie zimnego silnika. |  |  |
|  |  | 11.2 | FABRYCZNIE MONTOWANA – BĘDĄCA NA WYPOSAŻENIU POJAZDU BAZOWEGO klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy |  |  |

................................... dn. .................. 								…................................................................

Miejscowość							podpis Wykonawcy

| TABELA 2 Adaptacja pojazdu bazowego opisanego w tabeli 1 |
| --- |
| Pojazd po zabudowie tj. pojazd specjalny sanitarny powinien spełniać jednocześnie: aktualne przepisy Prawa Ruchu Drogowego umożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem na drogach RP, normę PN EN 1789+A2 w zakresie ambulansu typu C oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego. |
| Urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami - dla urządzeń do transportu pacjenta norma PN-EN 1865 |
| L.p. | Obszar | l.p.1 | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Nadwozie : | 1.1 | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a") |  | * Podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 1.2 | Napis lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.3 | Napis "AMBULANS" barwy czerwonej z tyłu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.4 | Wzór graficzny systemu "PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE" z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50cm; -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.5 | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |  |
|  |  | 1.6 | Nazwa dysponenta jednostki: Szpital w Szczecinku sp. z o.o – po obu stronach pojazdu, oraz na drzwiach tylnych (wielkości liter do uzgodnienia po podpisaniu umowy) |  |  |
|  |  | 1.7 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10 l, min. 2 rezerwowych małych butli tlenowych, trzech kasków, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Miejsca mocowania dla 2 rezerwowych małych butli tlenowych oraz sposób ich mocowania do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Miejsce mocowania deski ortopedycznej musi umożliwiać mocowanie każdego modelu deski . |  |  |
|  |  | 1.8 | Kamera cofania z tylnymi czujnikami parkowania (fabryczna lub wyprodukowana przez zewnętrznego dostawcę) |  |  |
|  |  | 1.9 | Zestaw kamer : 1)kamera w przedziale pacjenta full hd , 2)kamera w przedziale kierowcy – wideorejestrator z szerokokątnym obiektywem min 120 stopni, nagrywanie w jakości full hd – nagrywanie 1920 x 1080 pikseli (30 kl./s)., blokada możliwość nadpisania lub nieumyślnego skasowania filmu nagranego podczas zdarzenia drogowego, slot kart pamięci (g-sensor),wdr, czujnik ruchu |  |  |
|  |  | 1.10 | Światła do jazdy dziennej spełniające wymagania Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym , posiadające homologację |  |  |
| 2 | Ogrzewanie regulowane za pomocą termostatu |  | Takie, aby przy temperaturach zewnętrznych -10°C i niższych ogrzanie wnętrza o przynajmniej 5°C nie trwało dłużej niż 15 minut. |  |  |
|  | od silnika z możliwością regulacji | 2.1 | Kabiny kierowcy |  |  |
|  |  | 2.2 | Przedziału pacjenta |  |  |
|  | Postojowe, dodatkowe | 2.3 | Z sieci 230 V - dodatkowy, podgrzewacz przedziału pacjenta o mocy min. 1800 W - zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób, aby wylot ogrzanego powietrza skierowany był do środka przedziału |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  |  | 2.4 | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW (podać markę i model) |  | *podać markę i typ urządzenia |
|  | wentylacja | 2.5 | Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20-to krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym |  | *podać markę i typ urządzenia |
| 3 | klimatyzacja | 3.1 | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału pacjenta (Zamawiający wymaga by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego, natomiast rozbudowa na przedział medyczny elementem adaptacji na ambulans) |  |  |
| 4 | Instalacja elektryczna | 4.1 | Dwa akumulatory o pojemności sumarycznej min. 190 Ah - jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o niedoładowaniu któregokolwiek z nich (Zamawiający wymaga aby akumulator medyczny był akumulatorem żelowym lub kwasowo-ołowiowym akumulatorem bezobsługowym wykonanym w technologii VRLA o pojemności zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedziału medycznego zgodnych z PN EN 1789, porównywalnej do akumulatora kwasowego) |  | *podać pojemność akumulatorów |
|  |  | 4.2 | Zasilanie zewn. 230V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Gniazdko wyposażone w bezpieczny przełącznik ładowania oraz sygnalizator ładowania. Układ zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów - jeden prostownik o min, rzeczywistej wydajności prądowej 25A lub dwa prostowniki oddzielnie dla akumulatora rozruchowego, oddzielnie dla przedziału pacjenta - z automatycznym zabezpieczeniem przed jego awarią oraz przeładowaniem akumulatorów - w kabinie kierowcy widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju. |  | *opisać zastosowane rozwiązanie |
|  |  | 4.3 | 4 gniazda 230 V w przedziale pacjenta z bezpiecznikami zabezpieczającymi, w tym dwa w okolicach środkowej części przedziału medycznego na lewej ścianie oraz jedno do zasilania dodatkowego podgrzewacza elektrycznego. Jedno gniazdo z przetwornicy napięcia 12V/230V odpowiednio oznakowane innym kolorem oraz zabezpieczone przed przypadkowym użyciem osobnym włącznikiem napięcia. |  |  |
|  |  | 4.4 | 4-gniazda niskonapięciowe 12V typu Lexel w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi w panelu bezpieczników. Zamawiający wymaga aby dołączyć po 4 wtyczki pasujących do w/w gniazd. |  |  |
|  |  | 4.5 | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości co najmniej 10 m |  |  |
|  |  | 4.6 | Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora). |  |  |
|  |  | 4.7 | Instalacja do systemu SWD PRM (tj tabletu, drukarki, anteny gprs -posiadanych przez Zamawiającego) wraz z dodatkowymi uchwytami, gniazdkami 12v, stacją dokującą z zasilaczem, jak i pozostałymi elementami umożliwiającymi montaż stacji ładowania tabletu oraz uchwytu do ładowarki. Dodatkowe elementy (uchwyty, stacja dokująca) przebadane na przeciążenia 10 g – do oferty dołączyć potwierdzenie wykonania badań 10g (4.5.9 oraz 5.4 normy PN-EN 1789) przez jednostkę notyfikowaną. |  |  |
|  |  | 4.8 | Grzałka w bloku silnika (w układzie cieczy chłodzącej silnik) zasilana z sieci 230V przewodem służącym jednocześnie do ładowania akumulatorów na postoju. Z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika. Zamawiający wymaga aby istniała możliwość czasowego odłączenia pracy grzałki za pomocą odrębnego, oznakowanego przełącznika. |  |  |
| 5 | Przedział pacjenta | 5.1 | Minimalne wewn. wymiary przedziału pacjenta: wysokość min 1,85 m , długość min 3,1 m, szerokość min 1,70 m (pomiędzy ścianami bocznymi) |  | *podać wymiary |
|  |  | 5.2. | Izolacja termiczna ścian i sufitu przedziału medycznego oraz pawlacza nad kabiną kierowcy - (jeżeli jest zamontowany) |  |  |
|  |  | 5.3 | Okno dachowe - otwierany szyberdach służący jednocześnie jako wyjście awaryjne, minimalne wymiary 50x50cm, otwierany ręcznie. |  | *podać markę, producenta, wymiary |
|  |  | 5.4 | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, z wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel wraz z systemem przesuwu przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.5 | Fotel obrotowy składany u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) umożlwiający zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla samochodu oferowanej marki i modelu. |  | *podać markę i model fotela oraz zakres regulacji |
|  |  | 5.6 | Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków |  |  |
|  |  | 5.7 | Ściany boczne, sufit, półki, szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na działanie środków myjąco odkażających, bez ostrych krawędzi, w kolorze białym |  |  |
|  |  | 5.8 | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 165 cm, szerokość min. 40 cm – podać wartości oferowane, dopuszczalny próg) spełniające normę PN EN 1789+A2 |  | *podać wymiary przejścia |
|  |  | 5.9 | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienia kończyn, miednicy, kręgosłupa) |  |  |
|  |  | 5.10 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następujące sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  |  | 5.11 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa. (Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zabudowę meblową w której miejsce mocowania desek ortopedycznych dla dorosłych i dzieci, kamizelki typu KED oraz szyn typu Kramer znajduje się w zewnętrznym schowku technicznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). Rozmieszczenie szafek i półek do uzgodnienia ( po podpisaniu umowy ). Pojemnik na cewniki do odsysania Pojemnik na śmieci umocowany na ścianie lewej – minimum 10 cm nad podłogą |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.12 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym oraz poręczą wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 5.13 | Podgrzewacz płynów infuzyjnych (termobox) - umożliwiający automatyczne utrzymanie temperatury płynów w nim przechowywanych na poziomie min. 28-38 st. C, zarówno na postoju jak i w czasie ruchu ambulansu (o każdej porze roku.), temperatura oraz regulacja musi być wyświetlana w panelu sterowania. Pojemność zapewniająca możliwość przechowywania co najmniej 6 szt. flakonów o pojemności 500 ml każdy. |  |  |
|  |  | 5.14 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków - dostęp do plecaków ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego jaki i poprzez lewe lub w zakresie jednej z toreb prawych drzwi przesuwnych |  |  |
|  |  | 5.15 | Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789+A2. |  |  |
|  |  | 5.16 | Uchwyty sufitowe dla personelu umieszczone wzdłuż noszy na całej ich długości, dodatkowo uchwyt umieszczony na wysokości przejścia pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. |  |  |
|  |  | 5.17 | Dodatkowa gaśnica samochodowa ( min. 1 kg środka gaśniczego) - wraz z uchwytem mocującym |  |  |
|  |  | 5.18 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |
|  |  | 5.19 | Zapewnione miejsce na montaż dodatkowego sprzętu. |  |  |
|  |  | 5.20 | Urządzenie do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa |  |  |
| 6 | Oświetlenie i sygnalizacja | 6.1 | W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna ,nie zintegrowana z dachem (belka świetlna) wyposażona w dwa reflektory do oświetlania przedpola pojazdu oraz wyświetlacz z napisem „AMBULANS”. W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem Oświetlenie ostrzegawcze typu Led – niebieskie – zamontowane w lusterkach, błotnikach przednich |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.2 | W tylnej części pojazdu, niebieskie światła sygnalizacyjne tzw. koguty |  | * podać markę i model |
|  |  | 6.3 | Dźwiękowa: elektryczna, modulowana o mocy nie mniejszej niż 100 W z możliwością przełączania rodzaju modulacji za pomocą klaksonu. |  |  |
|  |  | 6.4 | Sygnalizacja pneumatyczna przeznaczona do ciągłej pracy ,działająca niezależnie od sygnalizacji podstawowej. Zamawiający wymaga , aby sprężarka była zamontowana w miejscu umożliwiającym jej właściwe chłodzenie |  | *podać markę i model sygnalizacji pneumatycznej |
|  |  | 6.5 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy- z sygnalizacją załączenia. |  |  |
|  |  | 6.6 | Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych działające po ich otwarciu, |  |  |
|  |  | 6.7 | Przenośny szperacz akumulatorowo – sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny (przy maksymalnym natężeniu światła) natężenie światła min 300 lm klasa odporności min ip65 waga 300 gr, wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12v i 230v |  | Marka i model |
|  |  | 6.8 | Włączane z przedziału medycznego lub kabiny kierowcy reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu po dwa z każdej strony , do oświetlenia miejsca akcji, reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości nie większej niż 30 km/h. |  |  |
|  | Przedziału pacjenta | 6.9 | Oświetlenie rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
|  |  | 6.10 | Co najmniej 2 sufitowe punkty ze światłem skupionym nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe blatu roboczego – typu LED |  |  |
|  |  | 6.11 | Włączenie/wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/zamknięciu drzwi przedziału pacjenta |  |  |
| 7 | Łączność | 7.1 | Na dachu pojazdu powinny być zainstalowane anteny. Anteny powinny być zainstalowane na dachu pojazdu możliwie blisko osi podłużnej dachu, we wzajemnej odległości od siebie i innych instalowanych tam urządzeń (np. lamp błyskowych itp.) nie mniejszej niż 40 cm oraz doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonów w kabinie, okablowanie z zapasem 50 cm: Instalacja okablowania oraz samych anten powinna być wykonana w taki sposób, aby wymiana anten i ich okablowania nie wymuszała odkręcania, rozbierania elementów tapicerki wewnętrznej, podsufitki, itp. Dopuszcza się specjalne luki techniczne. |  |  |
|  |  | 7.2 | Ustalić, przygotować miejsca do instalacji i zainstalować dwa radiotelefony tj: 1. radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR) 2. radiotelefonu o parametrach nie gorszych niż wykorzystywane przez Zamawiającego (Motorola DM 3600/DM3601 ). Sposób instalacji oraz wybrane miejsca umieszczenia radiotelefonów powinny spełniać niżej wymienione warunki: - korzystniejsze miejsce instalacji dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego, (posiadać powinien priorytet). - umożliwiać kontakt manualny, wizualny i audio, członkom załogi karetki z miejsca kierowcy jak i pasażera, - posiadać doprowadzone trzy okablowania anten z 50 cm zapasem tego okablowania, - posiadać doprowadzone zasilanie 12 V bezpośrednio z akumulatora pojazdu oddzielnie dla każdego radiotelefonu z zabezpieczeniem: a. 15A dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego b. 8 A dla radiotelefonu opisanego ppkt2 (możliwość wymiany bezpieczników na bezpieczniki o innych parametrach przez serwis techniczny w bezinwazyjny sposób) Z miejsca instalacji radiotelefonów (z 50 cm zapasem) odprowadzić okablowanie przewodem 2 x 1,5 mm2 Cu do ściany tylnej kabiny kierowcy (górna część tej ściany, strona przedziału medycznego), dwa niezależne okablowania (dla radiotelefonu cyfrowo-analogowego oraz radiotelefonu opisanego ppkt2). W przedziale medycznym zakończyć to okablowanie zainstalowanym do tego celu głośnikiem o parametrach:7,5W/8Ώ. Kable instalacji antenowej oraz gps należy zakończyć odpowiednimi wtykami: Poprawność instalacji anten należy sprawdzić i uzyskać mierzoną wartość współczynnika fali stojącej o wartości WFS ≤ 1,3 dla każdej z ww. instalacji anten. Poprawność wykonania tej instalacji należy sprawdzić przez pomiar wskazujący odbiór sygnału GPS z co najmniej czterech satelitów systemu GPS jednocześnie. |  |  |
|  |  | 7.3 | Ustalić i zainstalować system lokalizacji pojazdów flotowy dostarczony przez Zamawiającego składający się z lokalizatora gsp/can , czytnika rfid |  |  |
| 8 | Centralna instalacja tlenowa | 8.1 | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA - sufitowy punkt poboru typu AGA, - min 1 szt przepływomierz do punktu poboru typu AGA z nawilżaczem - 2 reduktory z szybko złączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej, |  | *podać markę i typ gniazd i panelu |
|  |  | 8.2 | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 9 | Obsługa techniczna pojazdu | 9. | Zgodnie z zaleceniami producenta lub wskazaniami fabrycznego systemu powiadamiania (w przypadku kiedy pojazd jest w niego wyposażony) |  | *podać częstotliwość |
| 10 | Okres gwarancji dla zabudowy medycznej ambulansu | 10.1 | min. 24 miesiące |  | *podać okres |
|  |  | 10.2 | Gwarancja na zabudowę medyczną obejmuje całość zabudowy medycznej wraz z noszami, transporterem, lawetą oraz reduktorami dostarczonymi wraz z ambulansem. |  | *podać okres gwarancji dla poszczególnych elementów |
|  |  | 10.3 | W okresie gwarancyjnym dostawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej oraz okresowych przeglądów sprzętu medycznego (nosze, transporter, laweta, reduktor, przepływomierz) oraz elementów o które pojazd bazowy został rozbudowany. |  |  |
|  |  | 10.4 | W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania napraw gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki. W szczególnych przypadkach ( np. brak części, itp. ) termin ten może zostać wydłużony. W takiej sytuacji Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym termin wykonania naprawy. Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy gwarancyjnej w innym miejscu, w sytuacji gdy z przyczyn technologicznych brak jest możliwości wykonania naprawy u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | 10.4 | Koszty związane z dostarczeniem do przeglądu, ambulansu oraz sprzętu wymienionego w poz. 10.3 ponosi Wykonawca (w przypadku ambulansu koszty paliwa, w przypadku pozostałego sprzęt koszty przesyłki kurierskiej) |  |  |
| 11. | Nosze główne | a) | wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem i ruchomą podstawą |  |  |
|  |  | b) | pokrycia noszy powinny być wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, plamy i zgniliznę, łatwego do czyszczenia, zmywalnego, odpornego na wodę oraz olej napędowy |  |  |
|  |  | c) | nosze i transporter powinny być pomalowane farbą wodoodporną lub w inny sposób zabezpieczone przed powstawaniem zadrapań albo być wykonane z materiału odpornego na korozję. Obie wersje powinny być odporne na środki dezynfekujące. |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | d) | wszystkie mechanizmy powinny być skonstruowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom ciała użytkownika oraz pacjenta, powinno być możliwe zablokowanie i zabezpieczenie noszy oraz podstawy przed ruchami bocznymi, wzdłużnymi, pionowymi i ukośnymi |  |  |
|  |  | 11.1 | Nosze główne zgodne z normą PN EN 1865:1 2010. (część noszowa): |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiające przeprowadzenie reanimacji (twarde, podłoże) |  |  |
|  |  | b) | płynna regulacja oparcia pod plecami do kąta min. 85 stopni |  | *podać kąt |
|  |  | c) | umożliwiające zastosowanie pozycji przeciwwstrząsowej |  |  |
|  |  | d) | umożliwiające ustawienie pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
|  |  | e) | umożliwiające ustawienie na transporterze przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |
|  |  | f) | umożliwiające pewne i szybkie połączenie z transporterem w każdej ustawionej pozycji regulowanych części noszy |  |  |
|  |  | g) | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej - podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi |  | *podać markę i typ |
|  |  | h) | ciężar nie przekraczający 23 kg |  | *podać ciężar |
|  |  | i) | nośność powinna wynosić min. 220 kg |  | *podać nośność |
|  |  | j) | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  |  | k) | ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy, |  |  |
|  |  | 11.2 | Transporter noszy: |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | wielopoziomowy z regulacją wysokości w min. 6 poziomach, z niezależną regulacją przedniej i tylnej części |  | *podać ilość poziomów |
|  |  | b) | system składanego podwozia zapewniający łatwy załadunek do ambulansu, |  |  |
|  |  | c) | cztery kółka jezdne o średnicy minimum 15 cm |  | *podać średnicę kółek jezdnych |
|  |  | d) | możliwość skrętu wszystkich czterech kółek jezdnych, opisanych w ppkt c), o kąt 360° tak aby możliwy był transport na wprost i bokiem - przy jeździe na wprost automatyczna blokada 2 kółek |  |  |
|  |  | e) | możliwość zahamowania co najmniej 2 kółek |  |  |
|  |  | f) | waga całego zestawu transportowego nie większa niż 51 kg |  | *podać ciężar transportera oraz całego zestawu |
|  |  | g) | dopuszczalne obciążenie transportera min. 250 kg |  | *podać dopuszczalne obciążenie |
|  |  | h) | dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | i) | System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy nawet przez jedną osobę |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  |  |  |  | *podać oferowane rozwiązanie |
|  |  | 11.3 | Podstawa pod nosze-laweta : |  | *podać markę i typ |
|  |  | a) | umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach, możliwość pochyłu do pozycji Trendelenburga (min, 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta .Zwolnienie blokady mechanizmu lawety nie może być uruchamiane za pomocą linek . |  | *Podać producenta i typ lawety |
| 12 | Elektroniczny panel sterowania | 12.1 | Elektroniczny panel sterowania – kabina kierowcy |  |  |
|  |  | a/ | Wbudowany panel nawigacji – z możliwością aktualizacji map poprzez port USB, lub na zasadzie równoważności osobna nawigacja gps naklejana na szybę. Aktualizacje map przez okres gwarancji zamawianego samochodu. |  |  |
|  |  | b/ | Wyświetlacz winien informować kierowcę: - o działaniu reflektorów zewnętrznych - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V - o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego dodatkowo: - ostrzegać kierowcę sygnalizacją dźwiękową o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i dodatkowego - sterować pracą dodatkowych sygnałów pneumatycznych. Montaż dodatkowych włączników sterujących sygnalizacją świetlno-dźwiękową – po uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
|  |  | 12.2 | Elektroniczny panel sterowania – przedział medyczny |  |  |
|  |  | a/ | Wyświetlacz winien informować o: - temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - temperaturze wewnątrz termoboxu - aktualnym czasie i dacie (funkcja kalendarza i zegara) sterować: - oświetleniem przedziału medycznego - systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzać: - systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
| 13 | Masa ambulansu | 13.1 | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t |  | *podać d.m.c. (brutto) skompletowanego ambulansu |
| 14 | Wymagany okres gwarancyjny dla pojazdu bazowego, ambulansu z zabudową i wyposażenia specjalistycznego - minimum 24 miesiące, określony w ofercie. |  | *podać okresy odpowiednio dla poszczególnych elementów |
| 15 | Uwaga: |  |  |  |  |
|  |  | a) | Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania : noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstające w trakcie ruchu ambulansu. |  |  |
|  |  | b) | Wszystkie miejsca siedzące muszą być wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
|  |  | c) | Pojazd bazowy powinien być wyprodukowany w 2018-2019r |  | *podać rok produkcji |
|  |  | d) | Koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta - w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu |  |  |
|  |  | e) | Dostawca zapewnia szkolenie w zakresie obsługi noszy wraz z lawetą dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż 14 dni od podpisania protokołów odbioru. |  |  |
| 16 | Wraz z pojazdem Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu: | a) | Karta pojazdu |  |  |
|  |  | b) | Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego |  |  |
|  |  | c) | Dowód rejestracyjny |  |  |
|  |  | c) | Instrukcja obsługi pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | d) | Książka obsług (przeglądów) pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | e) | Instrukcja obsługi centralnego zamka (oraz immobilizera i auto alarmu jeżeli są zamontowane i nie są opisane w instrukcji pojazdu) w j. polskim |  |  |
|  |  | f) | Karta gwarancyjna pojazdu w j. polskim |  |  |
|  |  | g) | Karta gwarancyjna auto alarmu (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
|  |  | h) | Karta gwarancyjna centralnego zamka (jeżeli nie jest wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego) w j. polskim |  |  |
| 17 |  | i) | Instrukcja (lub instrukcje) obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | j) | Książka gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | k) | Karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję |  |  |
|  |  | m) | Instrukcje obsługi sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | n) | Karty gwarancyjne sprzętu medycznego w j. polskim |  |  |
|  |  | o) | Paszporty techniczne sprzętu medycznego |  |  |
|  |  | p) | Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu |  |  |
|  |  | r) | Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny |  |  |
|  |  | s) | Deklaracja zgodności na pojazd po zabudowie (wraz z numerem nadwozia). |  |  |
|  |  | t) | Homologacja cząstkowa na REG.65 |  |  |
|  |  | w) | Aktualne deklaracje zgodności dla radiotelefonów |  |  |
|  |  | u) | Gwarancji i Instrukcji obsługi radiotelefonów |  |  |
|  |  | x) | Potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli tj: wytrzymałości siedzeń i ich mocowań oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - w oferowanym typie nadwozia (protokoły z badań lub cząstkowe świadectwa homologacji) |  |  |

UWAGA !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „tak" lub „nie" -

- w kolumnie nr 6 opisać krótko zastosowane rozwiązanie, parametry,

- pozycje oznaczone * muszą być obowiązkowo wypełnione opisem !

- pozycji zaciemnionych nie wypełniać

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis Wykonawcy

| TABELA 3 Sprzęt medyczny |
| --- |
| L.p. | Sprzęt | l.p. | Opis wymaganych minimalnych warunków i parametrów techniczno - użytkowych | Wpisać Tak/ Nie | Parametry /warunki oferowane: *(opisać, podać parametry) |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Krzesełko kardiologiczne – 1 szt | 1.1 | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
|  |  | 1.2 | składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl 3 pasów bezpieczeństwa |  |  |
|  |  | 1.3 | elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji bez użycia narzędzi |  |  |
|  |  | 1.4 | 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce |  |  |
|  |  | 1.5 | teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości |  |  |
|  |  | 1.6 | waga max. 10 kg (podać wagę w kg) |  |  |
|  |  | 1.7 | obciążenie dopuszczalne pow. 150 kg (podać w kg) |  |  |
|  |  | 1.8 | dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. |  |  |
| 2 | Lodówka do leków przenośna– 1 szt | 2.1 | - możliwość ustawienia temp. w zakresie co najmniej od 2°C do 12°C - lodówka sprężarkowa - pojemność min 10l maks. 18l - zasilanie (przyłącza)12/24 V DC i 100-240 V - certyfikat CE, ROHS |  |  |
| 3 | Nosze podbierakowe | 3.1 | - wykonane z wytrzymałego plastiku - składane w połowie - regulacja długości - dopuszczalne obciążenie >150 kg - wyposażone w 3 pasy |  |  |

UWAGA !

- w kolumnie nr 5 wpisać słowo „tak" lub „nie" -

- w kolumnie nr 6 opisać krótko zastosowane rozwiązanie, parametry,

- pozycje oznaczone * muszą być obowiązkowo wypełnione opisem !

- pozycji zaciemnionych nie wypełniać

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis Wykonawcy

| TABELA 4 Defibrylator |
| --- |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (tak/nie, opis) |
| Zasilanie |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% -, ładowarka do akumulatorów lub zasilacz sieciowy i min. 3 akumulatory Li-Ion w zestawie | Tak |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | Tak |  |
|  | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| Funkcje / cechy |  |  |
|  | urządzenie przenośne | Tak. |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |
|  | ilość kanałów ekg: min.12 | Tak |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |
|  | pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg | Tak |  |
|  | min. 8 poziomów wzmocnienia EKG | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych – 1 szt. | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | Tak |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |
|  | mankiet dla dorosłych |  |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |
|  | zakres pomiaru CO2: od 0 do 99 mmHg | Tak |  |
|  | kaniule do pomiaru EtCO2 dla pacjentów zaintubowanych – min. 1 op. a 25 szt. | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : SpCO i SpMeth Pomiar karboksyhemoglobiny i methemoglobiny |  |  |
| pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | Tak |  |
| pomiar frakcji methemoglobiny | Tak |  |
| czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec dla dorosłych – 1 szt. | Tak |  |
| Defibrylacja |  |  |
| 20. | łyżki defibrylatora dla dorosłych i nakadki pediatryczne dla dzieci | Tak |  |
| 21. | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące dla dorosłych: min. 2 kpl. | Tak |  |
| 22. | defibrylacja ręczna | Tak |  |
| 23. | defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |
| 24. | zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak |  |
| 25. | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22 | Tak |  |
| 26. | dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 27. | kardiowersja | Tak |  |
| Stymulacja przezskórna serca |  |  |
| 28. | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |
| 29. | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | Tak |  |
| 30. | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -140 mA | Tak |  |
| Ekran |  |  |
| 31. | przekątna ekranu min. 6,5 cala | Tak |  |
| 32. | kolorowy LCD TFT, odporny na uderzenia | Tak |  |
| 33. | funkcja „sun view” – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  |
| eanimacja krążeniowo - oddechowa |  |  |
| 34. | wspomaganie resuscytacji - metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak |  |
| Alarmy |  |  |
| 35. | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |
| Drukarka |  |  |
| 36. | szerokość papieru min. 90 mm | Tak |  |
| 37. | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | Tak |  |
| 38. | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 39. | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |
| 40. | odporny na wstrząsy (uderzenia, upadki) i drgania | Tak |  |
| 41. | test defibrylatora wykonywany na zasilaniu prądem stałym i na zasilaniu za pomocą akumulatorów |  |  |
| 42. | odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |
| 43. | Torba na akcesoria w wyposażeniu, możliwość zamocowania aparatu na certyfikowanym uchwycie mocującym defibrylator na ścianie ambulansu (wyposażenie opcjonalne). | Tak |  |
| 44. | Możliwość transmisji 12 -odprowadzeniowego zapisu EKG oraz innych parametrów (za pomocą modemu GPRS) do stacji odbiorczych mieszczących się w: Szpitalu w Szczecinku i Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie (stacja odbiorcza mui istnieć w dniu składania oferty). | Tak |  |
| 45. | Uchwyt do mocowania w ambulansie | TAK |  |
| 46. | trzy akumulatory | TAK |  |
| 47. | Defibrylator musi pochodzić z bieżącej oferty i dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | TAK |  |
| 48. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego | TAK |  |
| 49. | Wykonawca musi załączyć Zamawiającemu następujące dokumenty : instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich, paszport techniczny | TAK |  |

................................... dn. .................. 			…................................................................

miejscowość	podpis Wykonawcy