## 1-igły specjal.
Pakiet nr 1. Wkłucia do żył obwodowych, igły specjalistyczne | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Wkłucia do żył obwodowych dla noworodków-neoflon | Kaniula neonatologiczna/pediatryczna, wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE, widoczna w USG, ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych ułatwiającą chwyt podczas zakładania, bez portu bocznego, sztywne opakowanie typu Tyvek, 0,6 x 19 mm (26 G) kod barwny fioletowy. Przepływ spowolniony: 13 ml/min. |  | szt. | 420
2 | Wkłucia do żył obwodowych-kaniula | materiał cewnika PTFE widocznego w USG, opakowanie Tyvec, samodomykający się korek portu bocznego rozmiar 17G; 18G; 20G; 22G. |  | szt. | 360
3 | Wkłucia do żył obwodowych-kaniula bezpieczna | Kaniula typu bezpiecznego ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów, z samodomykalnym koreczkiem typu clik /nie wymagającym dociśnięcia do pełnego zamknięcia/, wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg / 6 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym zakuciem personelu, zabezpieczenie w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę oraz foliowy mankiet zabezpieczający przed ryzykiem zachlapania na całej długości igły, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana inną metodą niż EO, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek Wszystkie rozmiary w pozycji od jednego producenta. Rozmiary: 0,8-0,9 mm x 25mm; przepływ: 41-42 ml/min - G22 (niebieski), 1,0-1,1 mm x 32-33 mm ; przepływ: 67-69 ml /min - G20 (różowy), 1,2-1,3 mm x 45 mm ; przepływ: 102 -103 ml /min - G18 (zielony), 1,4-1,5 mm x 45 mm; przepływ: 132-133 ml /min - G17 (biały), 1,7-1,8 mm x 45-50mm; przepływ: 236-237 ml /min - G16 (szary), 2,0-2,1 mm x 45-50 mm ; przepływ: 269-270 ml /min - G14 (pomarańczowy), |  | szt. | 25000
4 | Port bezigłowy | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555-1; możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  | szt. | 3600
5 | Przyrząd do wlewów dożylnych typu "motylek" | z drenem 30 cm, rozmiar 19G, 21G, 22G, 23G, 25G i 27G |  | szt. | 85
6 | Kaniula dotętnicza | Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG, z zaworem suwakowo-kulkowym typu FloSwitch ( czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami umożliwiającymi podszycie, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 30 dni. |  | szt. | 180
7 | Kaniula dożylna | bez portu bocznego, z drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przezroczystym zaworem dostępu naczyniowego z jednoelementową przezierną silikonową membraną osadzoną na plastikowym konektorze) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem i rozchlapaniem krwi, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji; rozmiary 24-18G. Do każdej kaniuli dołączony transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz elastycznymi taśmami do mocowania |  | szt. | 2
8 | Igła do portu | intrastik 20G x 17 mm |  | szt. | 17
9 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 23G x 90 mm, op= 25 sztuk |  | szt. | 60
10 | Igła biopsyjna ręczna | 16G/16cm do biopsji stercza |  | szt. | 2
11 | Pistolet do biopsji gruboigłowej | jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej, wielkość okienka biopsyjnego 20mm, konstrukcja zapobiega toczeniu się pistoletu po blacie, igła skalowana co 1 cm, dobra widoczność w USG. Szybkość strzału igły i mandrynu odcinajacego gwarantuje pobór materiału bardzo dobrej jakości - nieposzarpany wycinek. Działa jako automat i półautomat. Dostępne rozmiary: 14G, 16G, 18G i 20G oraz długościach: 6,9,11,15 i 20 cm. |  | szt. | 175
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 2-tekstylia
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2. Tekstylia
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Czepek chirurgiczny damski z gumką | z włókniny kolor niebieski |  | szt. | 6000 |  |  | 0
2 | Czepek chirurgiczny męski wiązany | z włókniny kolor niebieski |  | szt. | 5200 |  |  | 0
3 | Fartuch ochronny | z włókniny kolor zielony |  | szt. | 4000 |  |  | 0
4 | Fartuch higieniczny | z włókniny, niebieski lub zielony, wiązany na troki,długość 122 cm, szerokość 144 cm,długość rękawa od pachy 68 cm, wykończony elastycznym bawełnianym mankietem 5 cm. Rozm XXL |  | szt. | 400 |  |  | 0
5 | Majtki | j.w. rozmiar XL |  | szt. | 150 |  |  | 0
6 | Majtki | j.w. rozmiar XXL |  | szt. | 700 |  |  | 0
9 | Fartuch medyczny dla pacjenta komfort | z włókniny poliestrowo-wiskozowej, miękki, przyjemny w dotyku, gramatura 45g/m2, kolor biały , krótki rękaw, z przodu rozcięcie zawiązywane na 2 pary troków, rozmiar XL |  | szt. | 2800 |  |  | 0
10 | Medyczne koszule przedoperacyjne | z włókniny polipropylenowej, kolor niebieski z rozcięciem na boku, wiązane na troki, nie- jałowe, roz. XL |  | szt. | 500 |  |  | 0
11 | Piżama | z włókniny polipropylenowej, bluza, długi rękaw, spodnie, rozmiar L |  | szt. | 50 |  |  | 0
12 | Piżama | j.w. rozmiar XL |  | szt. | 50 |  |  | 0
13 | Piżama | j.w. rozmiar XXL |  | szt. | 750 |  |  | 0
14 | Spodenki do kolonoskopii | z włókniny polipropylenowej, z otworem umożliwiającym wprowadzenie narzędzi do zabiegu |  | szt. | 1200 |  |  | 0
15 | Ochranicze na obuwie | z folii PCV |  | szt. | 500 |  |  | 0
19 | Chusta trójkątna | z włókniny, niejałowa, koloru białego, do podtrzymywania opatrunków gipsowych kończyn górnych |  | szt. | 250 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 3-pap. i rękawy
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3 Papier i rękawy do sterylizacji
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Papier do sterylizacji | krepowany biały, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 40 x 40, op=500 szt. |  | op. | 1
2 | Papier do sterylizacji | krepowany biały, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 75 x 75, op=250 szt. |  | op. | 6
3 | Papier do sterylizacji | krepowany biały, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 90 x 90, op=250 szt. |  | op. | 3
4 | Papier do sterylizacji | krepowany zielony, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 40 x 40, op=500 szt. |  | op. | 1
5 | Papier do sterylizacji | krepowany zielony, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 75 x 75, op=250 szt. |  | op. | 7
6 | Papier do sterylizacji | krepowany zielony, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 90 x 90, op=250 szt. |  | op. | 4
7 | Papier do sterylizacji | krepowany zielony, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 100 x 100, op=250 szt. |  | op. | 2
8 | Papier do sterylizacji | krepowany zielony, miękki, gramatura minimum 60g/m2 rozmiar 100 x 100, op=250 szt. |  | op. | 2
9 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | papier o gramaturze powyżej 60g/m2, folia minimum 5 warstw (nie licząc warstw kleju), nadruki na rękawach na papierze od strony folii poza przestrzenią pakowania: wskaźniki sterylizacji S, EO, FOR, nr lot. znak handlowy lub nazwa wytwórcy, kierunek otwierania, pełne wymiary nominalne, data produkcji, nr normy rozmiar 50x200 |  | rolka | 2
10 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 75x200 |  | rolka | 16
11 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 100x200 |  | rolka | 20
12 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 125x200 |  | rolka | 12
13 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 150x200 |  | rolka | 16
14 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 200x200 |  | rolka | 20
15 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 250x200 |  | rolka | 4
16 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 300x200 |  | rolka | 4
17 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 380x200 |  | rolka | 2
18 | Rękaw papierowo-foliowy płaski | j.w. roz. 420x200 |  | rolka | 2
19 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą | papier o gramaturze powyżej 60g/m2, folia minimum 5 warstw (nie licząc warstw kleju), nadruki na rękawach na papierze od strony folii poza przestrzenią pakowania: wskaźniki sterylizacji S, EO, FOR, nr lot. znak handlowy lub nazwa wytwórcy, kierunek otwierania, pełne wymiary nominalne, data produkcji, nr normy rozmiar 380x100 |  | rolka | 1
20 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski | mocna włóknina ze zgrzaną folią kompleksową, gramatura minimum 60g/m2, trzy wskaźniki sterylizacji są nadrukowane poza obszarem wypełnienia, jak również: nr lot. znak handlowy lub nazwa wytwórcy, kierunek otwierania, pełne wymiary nominalne, data produkcji, nr normy, rozmiar 200x100 |  | rolka | 10
21 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski | j.w. rozmiar 420x100 |  | rolka | 2
22 | Włóknina | kolor niebieski, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 59g/m2, roz. 90x90 |  | szt. | 1000
23 | Włóknina | kolor niebieski, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 59g/m2, roz. 100x100 |  | szt. | 1000
24 | Włóknina | kolor niebieski, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 59g/m2, roz. 120x120 |  | szt. | 1000
25 | Włóknina | kolor zielony, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 52g/m2, roz. 90x90 |  | szt. | 1000
26 | Włóknina | kolor zielony, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 52g/m2, roz. 100x100 |  | szt. | 1000
27 | Włóknina | kolor zielony, włóknina wyróżnia się wysoką wytrzymałością, miękkością i elastycznością, o gramaturze minimum 52g/m2, roz. 120x120 |  | szt. | 1000
28 | Włóknina SMS | Zgrzana z dwóch stron, kombinacja dwóch syntetycznych trójwarstwowych włóknin opakowaniowych SMS (100% polipropylenu). kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej SMS o gramaturze 55 g/m2 (100% polipropylenu) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej STERISHEET SMS o gramaturze 55 g/m2 (100% polipropylenu), rozmiar 120. Pakowane po 250 szt. |  | op. | 1
29 | Taśma neutralna | mocno klejąca, wymiar 19mmx50m, op=48 rolek |  | op. | 3
30 | Taśma wskaźnikowa-tlenek etylenu | mocno klejąca, wymiar 19mmx50m, |  | rolka | 6
31 | Taśma wskaźnikowa-para wodna | wymiar 19mm x 50m |  | rolka | 60
[6 empty] | Razem: |  | 0
Zamawiający wymaga w poz. 1 - 8:
1. potwierdzenie zgodności z EN ISO 11607-1, PN 868-2 oraz szczelności mikrobiologicznej aktualnym
certyfikatem jednostki notyfikowanej.
Zamawiający wymaga w poz. 9 - 21:
1. oświadczenie producenta folii o zgodności EN ISO 11607-1, EN 868-5;
2. potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11607-1,2, EN 868-3,5 oraz szczelności mikrobiologicznej aktualnym certyfikatem jednostki notyfikowanej;
3. temperatura zgrzewania 180-210 st. C;
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 4-naboje-ster.gazowe
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4 Naboje i wskaźniki do sterylizatorów gazowych
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Nabój - gaz do sterylizacji | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego STERI VAC Firmy 3M, zawierające 100 gramów czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. |  | szt. | 240
2 | Wskaźnik biologiczny | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem 3M Attest 390 G Auto-reader (będącym na wyposażeniu zamawiającego ) potwierdzona przez producenta. Opisy wskaźników w języku polskim. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona deklaracją z badania niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie = 25 szt |  | op. | 10
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 5-opatr. kaniul
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5 Opatrunki do kaniul
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Opatrunek samoprzylepny | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 7x8cm, przezroczyste okno 4,3x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości |  | szt. | 3500
2 | Opatrunek samoprzylepny | opatrunek przezroczysty, klej akrylowy, rozmiar 5 x 5,7cm |  | szt. | 150
3 | Opatrunek samoprzylepny | sterylny do unieruchamiania wenflonów o wym. 7,6x5,1cm |  | szt. | 30000
4 | Folia operacyjna samoprzylepna | chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, wykonana z poliestru o grubości max. 0,025mm, warstwa klejąca pokryta jodoforem o działaniu bakteriobójczym. Rozmiar całkowity 44x35 cm |  | szt. | 50
5 | Folia operacyjna samoprzylepna | chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, wykonana z poliestru o grubości max. 0,025mm, warstwa klejąca pokryta jodoforem o działaniu bakteriobójczym. Rozmiar całkowity 45x66 cm |  | szt. | 160
6 | Folia operacyjna samoprzylepna | chirurgiczna, bakteriobójcza, sterylna, wykonana z poliestru o grubości max. 0,025mm, warstwa klejąca pokryta jodoforem o działaniu bakteriobójczym. Rozmiar całkowity 60x66 cm |  | szt. | 5
7 | Opatrunek samoprzylepny | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej akrylowy naniesiony w sposób nierównomierny , wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron,obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 1 laminowany pasek mocujący, laminowana metka do oznaczenia, rozmiar 8,5 x 11,5 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol,wyrób medyczny klasy IIa, |  | szt. | 1100
8 | Opatrunek samoprzylepny | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 2,5x4cm; rozmiar opatrunku: 5x7cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku |  | szt. | 10
9 | Plaster | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu,rozmiar 9,1 m x 2,5 cm |  | szt. | 330
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 6-wkłady T.K.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 6. Wkłady i łączniki do kontrastu TK
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Wkład do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego | sterylny, o pojemności 200 ml, pasujący do strzykawki typ A 60 NEMOTO KYORINDO, rok produkcji 03.2006 |  | szt. | 500
2 | Łącznik do strzykawki automatycznej tomografu komputerowego | sterylny, o długości 120-150 cm, pasujący do strzykawki typ A 60 NEMOTO KYORINDO, rok produkcji 03.2006 |  | szt. | 200
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 7-opatrunki żelowe
Załącznik nr 2
Pakiet nr 7 Opatrunki hydrożelowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Opatrunek hydrożelowy | sterylny, przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, jest wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów, stosowany w leczeniu ran i opażeniach I - III stopnia; rozmiar fi 5,0 cm |  | szt. | 10
2 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar fi 6,5 cm |  | szt. | 10
3 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 5,5 cm x 11,0 cm owal |  | szt. | 10
4 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 6,0 cm x 12,0 cm |  | szt. | 10
5 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 10,0 cm x 12,0 cm |  | szt. | 90
6 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 12,0 cm x 12,0 cm |  | szt. | 10
7 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 12,0 cm x 24,0 cm |  | szt. | 60
8 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 22,0 cm x 28,0 cm |  | szt. | 60
9 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. dodatkowo wzmocniony włókniną; rozmiar 12,0 cm x 24,0 cm |  | szt. | 10
10 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 10,0 cm x 40,0 cm |  | szt. | 20
11 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 20,0 cm x 20,0 cm |  | szt. | 90
12 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 20,0 cm x 40,0 cm |  | szt. | 20
13 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 22,0 cm x 28,0 cm |  | szt. | 10
14 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. rozmiar 40,0 cm x 60,0 cm |  | szt. | 15
15 | Opatrunek hydrożelowy | j.w. "na twarz" rozmiar 25,0 cm x 25,0 cm |  | szt. | 10
[6 empty] | RAZEM |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 8-wyr.elektrochir.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 8. Wyroby do elektrochirurgii
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Elektroda neutralna | jednorazowego użytku , pokryta hydrożelem, dzielona, pow. 100-110 cm2, rozmiar 122x174mm, 100 szt. w opakowaniu, kompatybilna z diatermią chirurgiczną Emed, Bechtold, Valeylab |  | op. | 10
2 | Elastyczna sonda argonowa | wielorazowego użytku, wtyczka okrągła długość 2,2m, fi 2,3mm, zaokrąglona końcówka ceramiczna |  | szt. | 1
3 | Sztywna elektroda argonowa | wielorazowego użytku, do koagulacji, długość całkowita 360 - 370mm, średnica 5mm, uchwyt 4 mm |  | szt. | 1
4 | Elektroda laparoskopowa | cienki hak, długość robocza 360mm, średnica 5mm, uchwyt 4 mm |  | szt, | 5
5 | Uchwyt elektrody | uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem fi 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5 m, wtyczka 1-bolcowa fi 5mm, kompatybilny z urządzeniem Erbe |  | szt. | 1
6 | Uchwyt elektrody | uchwyt elektrod, wąski z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem fi 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5 m, wtyczka 3-bolcowa, kompatybilny z urządzeniem Emed i Valleylab |  | szt. | 1
7 | Elektroda czynna | nóż cienki, długość ostrza 17mm, szerokość 1,5mm, uchwyt o średnicy 4mm, 5 sztuk w opakowaniu |  | szt. | 1
8 | Elektroda czynna | nóż cienki-igła, dł. igły 20mm, średnica 1mm, uchwyt o średnicy 4mm, 5 sztuk w opakowaniu |  | szt. | 1
9 | Szczypce bipolarne | proste, długość 110 mm, długość końcówki 6 mm, szerokość końcówki 0,5 mm |  | szt. | 2
10 | Szczypce bipolarne | proste, długość 160 mm, długość końcówki 8 mm, szerokość końcówki 1,0 mm |  | szt. | 2
11 | Szczypce bipolarne | proste, długość 195 mm, długość końcówki 8 mm, szerokość końcówki 1,0 mm |  | szt. | 1
12 | Przewód do pęsety bipolarnej | długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska fi 4mm; kompatybilny z urządzeniem Erbe |  | szt. | 1
13 | Przewód do pęsety bipolarnej | długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; sterylizacja min. 300 cykli, kompatybilny z urządzeniem Emed |  | szt. | 3
14 | Przewód do elektrody jednorazowego użytku | długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa fi 6,3mm; kompatybilny z urządzeniem Erbe i Emed, do dezynfekcji |  | szt. | 3
15 | Przewód do elektrody jednorazowego użytku | długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) kompatybilny z urządzeniem Valleylab i Force Triad, do dezynfekcji |  | szt. | 2
16 | Kabel | monopolarny do instrumentów laparoskopowych, dł. 4,5m, wtyczka od strony instrumentu fi 4mm, od strony aparatu fi 4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji |  | szt. | 1
17 | Czyścik | do elektrod, wymiary 4,2cm x 0,5cm x 4,2cm, pakowany sterylnie, 50 sztuk w opakowaniu |  | op. | 1
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 9-posciel jednoraz.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 9 Posciel jednorazowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Pościel jednorazowa | z włókniny PP, trójwarstwowa SSS, 18g/m2, łatwa paro-przepuszczalność, duża wytrzymałość na rozrywanie, w kolorze niebieskim, wymiary: poszwa min. 140 x 210 cm, prześcieradło min. 140 x 210 cm, poszewka min. 80 x 90 cm |  | szt. | 1200 |  |  | 0
2 | Pościel jednorazowa | z włókniny PP, trójwarstwowa SSS, 30g/m2, łatwa paro-przepuszczalność, duża wytrzymałość na rozrywanie, w kolorze białym, wymiary: poszwa min. 150-160 x 200 cm, prześcieradło min. 150-160 x 210 cm, poszewka min. 70 x 80 cm |  | szt. | 300 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 10-Staplery laparo.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 10 Stapler laparoskopowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Rękojeść do staplera laparoskopowego | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji, długość trzonu 16 cm, średnica trzonu 12 mm współpracująca z ładunkami 30, 45 oraz 60 mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni (5 pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0°), możliwość otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, obrotowa 360 stopni, gumowana rękojeść |  | szt. | 18 |  |  | 0
2 | Ładunek | ładunek 45 mm, z możliwością zginania, do tkanki normalnej. Ładunek kompatybilny z staplerem z poz. 1. |  | szt. | 6 |  |  | 0
3 | Ładunek | ładunek 45 mm, z możliwością zginania, do tkanki grubej. Ładunek kompatybilny z staplerem z poz. 1. |  | szt. | 6 |  |  | 0
4 | Ładunek | ładunek 60 mm, z możliwością zginania, do tkanki normalnej.Ładunek kompatybilny z staplerem z poz. 1. |  | szt. | 6 |  |  | 0
5 | Ładunek | ładunek 60 mm, z możliwością zginania, do tkanki grubej.Ładunek kompatybilny z staplerem z poz. 1. |  | szt. | 6 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 11-wskaźniki i testy ster.
Załącznik nr 2
Pakiet nr 11 Wskaźniki i testy do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Wskaźnik do pary wodnej | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową,walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego op. = 500 szt. |  | op. | 4
2 | Testy Bowie-Dick | Testy symulacyjne Bowie-Dick (134 stopnie C, 3,5 min.), do kontroli pracy sterylizatorów, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, samoprzylepne, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne przyrządem testowym procesu składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (kolor niebieski) op. 250 szt |  | op. | 3
3 | Koperty | Koperta systemu dokumentacji procesów strylizacji. Służy do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę dla jednego sterylizatora w ciągu jednego dnia (posiada miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 20 wsadów jednego sterylizatora). Opakowanie zawiera 100 szt. |  | op. | 4
4 | Test paskowy | Zintegrowany test paskowy ze wskaźnikiem chemicznym przeznaczonym do sterylizacji tlenkiem etylenu, samoprzylepny z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Zgodny z normą EN ISO 11140-1, opakowanie zawiera 250 szt i jedną uszczelkę. |  | op. | 1
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 12-szczotki do narzędzi
Załącznik nr 2
Pakiet nr 12 Szczotki do czyszczenia narzędzi, fartuchy, materiały do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia - wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Dwustronna szczotka z włosiem miękkim z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi. Odporna na sterylizację parą wodną. Wymiary dł. 175 mm, dł. powierzchni czyszczącej 40 i 30 mm, dł. włosia 10 i 10 mm. Opakowanie = 2 szt. |  | szt | 12
2 | Dwustronna szczotka z włosiem bardzo twardym z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi. Odporna na sterylizację parą wodną. Wymiary dł. 175 mm, dł. powierzchni czyszczącej 25 i 35 mm, dł. włosia 5 i 10 mm. Opakowanie = 2 szt. |  | szt | 25
3 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z miękkim włosiem wykonanym z nylonu z rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 215 mm, długość szczotki 75 mm, długość włosia 15 mm. Morze być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze i sterylizacji parą wodną. Opakowanie = 1 szt. |  | szt | 10
4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi z bardzo twardym włosiem wykonanym z nylonu z wygiętą rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 235 mm, długość szczotki 75 mm, długość włosia 15 mm. Morze być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze i sterylizacji parą wodną. Opakowanie = 2 szt. |  | szt | 8
5 |  |  | szt
5 | Dyspenesr zawierający 4 zwoje czyścików do kanałów, wymiary 205 x 190 x 180 mm. Dyspenser jest wyposażony w obcinak, umożliwiający dostosowanie długości czyścika. |  | szt | 1
6 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134oC. Wymiary: średnica szczotki 2 mm, długość szczotki 60 mm, długość całkowita 350 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 15
7 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 4 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 500 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 10
8 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 5 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 650 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 5
9 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 7 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 610 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 5
10 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 10 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 300 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 5
11 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 20 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 500 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 5
12 | Szczotka do czyszczenie kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134OC. Wymiary: średnica szczotki 40 mm, długość szczotki 60 mm, długość całkowita 500 mm. Opakowanie zawiera 5 szt. |  | szt | 10
13 | Szczoteczki do czyszczenia zaworów, długość całkowita 156 mm, długość szczotek 19,5 mm i 28,5 mm. Opakowanie zawiera 100 sztuk. |  | op. | 2
14 | Test do kontroli skuteczności mycia w myjni - dezynfektorze. Test zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5, załącznik C odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie 320 szt. |  | op. | 3
15 | Ochronne rękawice silikonowe, termiczna ochrona rąk przed zimnem i ciepłem w zakresie -40 do +2400 st. C, wypukła struktura powierzchni, odporne na proces mycia i dezynfekcji w myjni dezynfektorze, długość 35 cm |  | szt | 6
16 | Plomby terylizacyjne uniwersalne o przekroku prostokatnym 2011 ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodna |  | szt | 1000
18 | Worki posterylizacyjne wykonane z polietylenu, z klapą zamykającą samoprzylepną. Rozmiar 700x1050 mm. Pakowane po 50 szt. |  | op. | 1
19 | Dyspenser na dwie rolki taśmy samoprzylepnej, Wykonany z obciążonego tworzywa sztucznego zapewniającego stabilność podczas użytkowania. |  | szt | 5
20 | Znacznik do oznaczania narzędzi w kształcie świderka, przeznaczony do narzędzi o maksymalnej średnicy 3,5 mm, Wykonany polipropylenu. W kolorze pomarańczowym. Pakowany po 500 szt. |  | op. | 1
21 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) |  | szt | 3
22 | Etykiety dwukrotnie przylepne w kolorze czerwonym ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfa numeryczną z pozycji 21 z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka zawierające 750 etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek + wałek z tuszem |  | op. | 3
23 | Etykiety dwukrotnie przylepne kolor fioletowy ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfa numeryczną z pozycji 21 z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, rolka zawierająca 750 etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek + wałek z tuszem |  | op. | 1
24 | Uchwyty z gniazdem i klipsem ze stali kwasoodpornej 60x40 mm |  | szt | 75
24 | Tabliczki z 2 otworami wielokrotnego uzutku odpornr na temperaturę do 134st. C do uchwytów z pozycji 24 rosmiar 60x40mm kolor biały |  | szt | 75
24 | Marker czarny do oznaczannia narzędzi do sterylizacji, odporny na wysoka temperaturę 134 st. C. Grubośc kończówki 1 mm |  | szt | 40
24 | Wkładki wchłaniające wilgoć, gramatura 80 g/m2, rozmiar 48 x 25 cm. Opakowanie zawiera 500 szt. |  | szt | 3000
25 | Silikonowe narożniki do tac narzędziowych z możliwością permanentnego przymocowania. Opakowanie zawiera 100 narożników + 100 mocujących uchwytów |  | op. | 1
[5 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 13-zestawy do respirat.
Załącznik Nr 2
Pakiet nr 13. Zestawy do respiratorów
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Czujnik przepływu | wielorazowego użytku, zewnętrzny czujnik przepływu kompatybilny z respiratorem Inspiration, dla dorosłych, możliwość zimnej sterylizacji |  | szt. | 20
2 | Dreny | jednorazowe dreny do czujników przepływu wielorazowego użytku, kompatybilne z respiratorem Inspiration, dla dorosłych (op=10szt) |  | op. | 150
3 | Nebulizator | jednorazowy do obwodu oddechowego, pracujący w pozycji poziomej i pionowej (od 0 do 90 odchylenia pojemnika od pionu); ze złączem T: wyjścia 22mmF, 22mmM/15mmF; z kompatybilnym pojemnikiem na lek o pojemności min. 6ml, widoczna skala/podziałka; z drenem tlenowym dł. 1,5-1,8mb |  | szt. | 150
4 | Membrana | membrana zastawki wydechowej, wielorazowego użytku, kompatybilna z respiratorem Inspiration |  | szt. | 2
5 | Pokrywka | pokrywka zastawki wydechowej, wielorazowego użytku, kompatybilna z respiratorem Inspiration |  | szt. | 2
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 14 -woda,łączniki..
Załącznik nr 2
Pakiet nr 14. Woda sterylna do tlenoterapii, rurki tracheostomijne i intubacyjne
Lp | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Woda sterylna do tlenoterapii ciepłej i zimnej | uniwersalne pojemniki wypełnione sterylną, apirogenną postacią chemicznego H2O, o poj. 500 ml, do tlenoterapii ciepłej i zimnej, możliwość zainstalowania dla wielu pacjentów, opakowanie sterylne, butelka musi posiadać mikrodyfuzory wbudowane w dno pojemnika. Pakowany w zestawie z butelką sterylny łącznik nawilżający z zaworem nadciśnieniowym. System typu RespiFlo kompatybilny z reduktorami będącymi własnością Zamawiającego, do nawilżania i nebulizacji ciepłej i zimnej. |  | szt. | 120
3 | Rurka intubacyjna | HI-LO do długotrwałej intubacji (do 29 dni) ze specjalnym zaworem LANZ regulującym ciśnienie w mankiecie. Rozmiar 7,5 |  | szt. | 1
4 | Rurka intubacyjna | HI-LO do długotrwałej intubacji (do 29 dni) ze specjalnym zaworem LANZ regulującym ciśnienie w mankiecie. Rozmiar 8,5 |  | szt. | 1
5 | Rurka tracheostomijna | standardowa rurka z mankietem HI-LO i systemem LANZ do samoczynnej regulacji ciśnienia napełnienia mankietu. Rozmiar 7,5 |  | szt. | 1
6 | Rurka tracheostomijna | standardowa rurka z mankietem HI-LO i systemem LANZ do samoczynnej regulacji ciśnienia napełnienia mankietu. Rozmiar 8,5 |  | szt. | 1
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 15 Retraktor
Pakiet nr 15. Atraumatyczny retraktor | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Atraumatyczny retraktor 360 stopni | zapewniający całkowitą obwodową retrakcję i ochronę brzegów rany - 360 stopni, możliwość stosowania zarówno w chirurgii klasycznej jak i laparoskopowej, możliwość stosowania jako retraktor i ochrona rany, uszczelnienie odmy oraz port dla trokarów laparoskopowych, zapewniajacy możliwość stosowania dodatkowej mechanicznej retrakcji, kształt cylindryczny, przezroczysty, bezlateksowy rękaw, bezlateksowe pierścienie retrakcyjne, kodowane różnymi kolorami, podwójny górny pierścień retrakcyjny, sterylny, pakowany papier-folia z oznaczoną datą przydatności do użycia, umożliwiający chwilowe zamknięcie rany, możliwość usunięcia retraktora jednym ruchem ręki, rozmiary dostosowane do cięć: 5-9 cm |  | szt. | 30
[6 empty] | Razem: |  | 0 | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 16 test biologiczny do pary
Załącznik nr 2
Pakiet nr 16. Test biologiczny do pary wodnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Test biolologiczny do pary wodnej | Test biologiczny do pary wodnej, odczyt do 30 minut kompatybilny z czytnikiem Attest 490 |  | szt. | 480 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia – dostawy towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 17 Porty naczyniowe
Załącznik nr 2
Pakiet nr 17. Porty naczyniowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Port naczyniowy | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,6 mm, a średnicy zewnętrznej 3,2 mm (9,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi),, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. |  | szt. | 75 |  |  | 0
2 | Port naczyniowy | Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim. |  | szt. | 75 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 18 Worki do morcelatora
Załącznik nr 2
Pakiet nr 18. Worki do morcelatora
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | j.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Worek do morcelatora | Jednorazowy worek do laparoskopii z bocznymi ramionami. Przeznaczony do użytku z 10 mm, 12 mm lub większym trokarem. Endobag laparoskopowy zapewniający aseptykę onkologiczną stosowany przy procedurze użycia morcelatora |  | szt. | 100 |  |  | 0
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 19 Uszczelki do morcelatora
Załącznik nr 2
Pakiet nr 19. Uszczelki do morcelatora + szczotki do instrumentów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania | Producent i kod produktu | J.m. | Ilość zamaw. w okr. trwania umowy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość zamówienia netto w zł | Wartość zamówienia brutto w zł
1 | Szczotki | do instrumentów: 4 sztuki w opakowaniu, śr. 3,4mm x 6,9 x 500mm |  | op. | 1
2 | Uszczelki | do morcelatora, krzyżowe, o średnicy 20mm przeznaczone do sterylizacji, op=10 sztuk |  | op. | 1
3 | Uszczelki | do morcelatora, krzyżowe, o średnicy 32mm przeznaczone do sterylizacji, op=10 sztuk |  | op. | 1
4 | Uszczelki | do morcelatora o średnicy 12-20mm z okrągłym otworem, jednorazowe, op=10 sztuk |  | op. | 2
[6 empty] | Razem: |  | 0
Termin realizacji zamówienia - dostawa towaru …. dni
(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)