PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 14 stycznia 2013 r.

Szczecinek, dnia  15.01.2013 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

D o wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  01/2013

Nr ogłoszenia BZP 17750-2013

z  dnia  11.01.2013 r.

dotyczy:           przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – opatrunki,

rękawice chirurgiczne, dezynfekcja.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy jałowej lateksowej, bezpudrowej, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, , zewnętrznie mikroteksturowanej, grub. na palcu max. 0,27mm, AQL <1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein w badaniach niezależnych   < 10 ug/g, długość zgodnie z normą EN 455-2:  270-285 mm w zależności od rozmiaru, mankiet rolowany, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem 18N, po starzeniu 15N.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy  syntetycznej, poliizoprenowej tj. wykonanej z materiału o właściwościach najbardziej zbliżonych do naturalnego lateksu, bezpudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, zewnętrznie mikroteksturowanej, AQL =1,0, grub. na palcu 0,27 +/- 0,01mm, długość zgodnie z normą EN 455-2: 270-285 mm w zależności od rozmiaru, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein – nie dotyczy, mankiet rolowany, odporne na zrywanie (siła zrywania min. 12N przed i po starzeniu), elastyczne (rozciągliwość min. 800% przed i po starzeniu), badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej, bezpudrowej ortopedycznej,  lateksowej, bezpudrowej, silikonowanej wewnątrz, zewnętrznie mikroteksturowanej, AQL po zapakowaniu <1,0, sterylizowanej radiacyjnie, anatomicznej, kolor antyrefleksyjny, Grubości: palec maks. 0,32 mm+/- 0,01. Długość min.295 mm. Siła zrywania: min. 23 N przed starzeniem i po starzeniu. Rozciągliwość: powyżej 880% przed i po starzeniu. Poziom protein <50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej, zewnętrznie mikroteksturowanej, pudrowanej, AQL 1,0,  grub. na palcu 0,22 +/- 0,015 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomicznej, poziom protein w badaniach niezależnych < 60µ/g, długość zgodnie z normą EN 455-2: 260-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, oraz zgodne z EN-374-3, siła zrywania przed starzeniem min.15N, po starzeniu min.13N.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 20 i 21

Czy Zamawiający wymaga aby opaski podgipsowe nadawały się do sterylizacji tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 27-30 i 43

Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 9,1 metra z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 20x10cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 44

Czy Zamawiający dopuści plaster ze sztucznego jedwabiu o wymiarach 1,25x9,1m lub 2,5x9,1m lub 5x9,1m pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: wymaga rozmiaru 2,5 cm x 5 m.

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 45 i 47

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 46

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 24 nitkowej z nitką rtg, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 24 nitkowej pakowane a 1000 z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 6-10

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z jedną zapinką, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 13 – dot. SIWZ,  Pakiet nr 1, poz. 11, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 79% poliamid, 21% włókna elastanu?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający: pierwotnym.

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 14-17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 6cm x 3m?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 20-21

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby opaska podgipsowa nadawała się do sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 24-26

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, z rękawem zakończonym syntetycznym mankietem , spełniający pozostałe wymagania zawarte w  SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 27-28

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1, 12, 13, 32-44

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe o grubości na palcu 0,23mm, poziomie protein <50μg/g, długość rękawicy min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem 20N, po starzeniu 17N?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe obustronnie polimerowane w kolorze jasno brązowym, długość rękawicy min. 280mm, grubość na palcu 0,23mm. Siła zrywu przed starzeniem 14M, po starzeniu 13N?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne obustronnie polimerowane, kolor brązowy, długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem 27N, po starzeniu 24N, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 24 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein <100μg/g, długości rękawicy min.283mm, grubości na palcu 0,23mm, sile zrywu przed starzeniem 18N, po starzeniu 17N, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 25 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 24,25,26

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zawiniętych w papier krepowy zabezpieczający przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania? Pozostałe parametru bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 26 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 44

Prosimy Zamawiającego o podanie wymaganego w tej pozycji rozmiaru przylepca z białego, sztucznego jedwabiu.

Odpowiedź:

Zamawiający: wymaga rozmiaru 2,5 cm x 5 m.

Pytanie 27 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydroaktywnego, piankowego z krawędzią samoprzylepną, na piętę, łokieć, wym. 16,5 cm x 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 28 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę 13 nitkową?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 29 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 7-10

Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne z jedną zapinką, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 30 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy na tułów dorosłego człowieka, rozmiar nr 5, bez możliwości sterylizacji, zawierające w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierające bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 31 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy na nogę i głowę, rozmiar nr 4, bez możliwości sterylizacji, zawierające w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierające bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 32 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy na tułów, rozmiar nr 5, bez możliwości sterylizacji, zawierające w swym składzie poliamid i poliuretan, a nie zawierające bawełny, która jako włókno naturalnego pochodzenia w znacznie większym stopniu wchłania płyny ustrojowe niż włókna sztuczne, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 33 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 24-26

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, którego rękawy zakończone są elastycznym poliestrowym mankietem, bez dodatkowego zawinięcia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 34 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 24-26

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS, którego rękawy zakończone są elastycznym poliestrowym mankietem, fartuch dodatkowo wyposażony jest w 2 ręczniczki włókninowe, a całość zawinięta jest w papier krepowany, co zabezpiecza przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 35 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 27-28

Czy zamawiający dopuści plaster na tkaninie z klejem akrylowym, który zmniejsza ryzyko uczuleń w porównania do kleju kauczukowego?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 36 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 31

Czy zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o długości 1m z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 37 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 34

Czy zamawiający dopuści rozmiar 20cmx10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 38 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 44

Czy zamawiający dopuści przylepiec z białego, sztucznego jedwabiu bez ząbkowanych brzegów?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 39 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 44

Czy zamawiający miał na myśli rozmiar 5cmx5m lub 2,5cmx5m?

Odpowiedź:

Zamawiający: wymaga rozmiaru 2,5 cm x 5 m.

Pytanie 40 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 45

Czy zamawiający dopuści kompres niejałowy wysokochłonny włókninowy w rozmiarze 10x15cm w opakowaniu A 20 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 41 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 46

Czy zamawiający dopuści tupfery niejałowe z gazy 17 nitkowej, zwinięte z jednego kawałka gazu w rozmiarze 15cmx15cm w opakowaniu A 250 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 42 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 47

Czy zamawiający dopuści kompres niejałowy wysokochłonny włókninowy w rozmiarze 10x20cm w opakowaniu A 20 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza.

Pytanie 43 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 49

Czy zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 44 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1, poz. 50

Czy zmawiający dopuści jałowy tupfer z nitką RTG zwinięty z gazy 17 nitkowej o wymiarze 9,5 cmx 9,5cm w opakowaniu A 5 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 45 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści piankę do czyszczenia skóry nie zawierającym w swym składzie kreatyny, a biokompleks lniany, który działa przeciwpodrażnieniowo, w opakowaniu A 500ml z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 46 – dot. SIWZ, wzór umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający: do 50 %.

Pytanie 47 – dot. SIWZ, wzór umowy

Czy dostawy mają następować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 48 – dot. SIWZ, wzór umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 49 – dot. SIWZ, wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 50 – dot. SIWZ, wzór umowy

Co zamawiający ma na myśli mówiąc o rażących przypadkach nie wykonania postanowień umowy (paragraf 3, punkt 3)?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 51 – dot. SIWZ, wzór umowy

Czy rozpatrzenie reklamacji ma następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający: w dni robocze.

Pytanie 52 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i płukania basenów szpitalnych o pH koncentratu ok. 2, na bazie niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, kwasów organicznych, związków uzupełniających, substancji chroniących przed korozją, w płynie, w opakowaniach a 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 53 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH koncentratu ok. 6,7 , spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 54 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie, w opakowaniach a 5 kg, dozowanego 1-2g/L, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 55 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji maszynowej chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C, zawierającego aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące (bez glioksalu oraz soli kwasów organicznych), spektrum: bakterie (łącznie z Mycobacterium Tuberculosis), grzyby, wirusy (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), spory (Bacillus subtillis), jaj, glisty, Helicobacter pylori, w płynie, w opakowaniach a 5 L?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 56 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płynnego, czyszczącego (w postaci koncentratu), przeznaczonego do termicznego i chemiczno-termicznego przygotowywania do ponownego użytku narzędzi i wyposażenia medycznego? Oferowany przez nas preparat przystosowany jest do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia. Wartość pH roztworu: ok. 11,0 , składniki: fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją). Preparat w płynie w opakowaniach a 5 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 57 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu płuczącego do maszynowej obróbki narzędzi, ułatwiającego schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów, pH roztworu użytkowego ok. 5, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie, inhibitory korozji, kwas organiczny, w opakowaniach a 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak.

Pytanie 58 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 12,20,22,23

Informujemy Zamawiającego, że opakowania 5 kg, które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5 L, a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5L = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź:

Zamawiający: wartość = 5 kg.

Pytanie 59 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5, poz. 12,19,20,21,22,23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ.

Pytanie 60 – dot. SIWZ, ogólne

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź:

Zamawiający: zgodnie z zasadami matematyki.

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 01/2013.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający