PYTANIA

I

ODPOWIEDZI

1.   z dnia 2 lipca 2015 r.

Szczecinek, dnia  06.07.2015 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki  38

78-400  Szczecinek

Do wszystkich Wykonawców

Nr sprawy  11/2015

Nr ogłoszenia BZP 161400-2015

z  dnia  01.07.2015 r.

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – szwy chirurgiczne.

Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 1-19

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłanialny (90-120 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, podtrzymywanie tkankowe 40% po 14 dniach po zaimplantowaniu, kolor nici fioletowy?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 2 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 1-5,8, 21-40

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  nitki o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 3 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 20-29

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew syntetyczny, wchłanialny, powlekany, pleciony, wykonany z kwasu poliglikolowego? Całkowite wchłanianie 42 dni, podtrzymywanie tkankowe  50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, 0% po ok. 21 dniach po zaimplantowaniu, bezbarwne. W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracam się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 4 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 30-57

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłaniany (180-210 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy, z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 5 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 17, 50

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej o zakończeniu tnącym ( igła przyostrzona).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 6 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 7 – dot. SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 46-48

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 8 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłanialny do 42 dni, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania, 0% po ok. 21 dniach, bezbarwny?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 9 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 1-5, 15-18

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach  nitki o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 10 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 11-14

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 11 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 15. 17-27

Zwracam się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie w w/w pozycjach nici, które różnią się od opisywanych w SIWZ jedynie stosunkiem glikolidu do L-laktydu (30/70) zamiast wymaganych (35/65).

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 12 – dot. SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew chirurgiczny, wchłanialny, pleciony z kwasu poliglikolowego, powleczony polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, całkowity czas wchłaniania zgodny z SIWZ, podtrzymywanie tkankowe: 80% po 14 dniach, 20% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 13 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą 70mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 14 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej Pakietu lub dopuszczenie szwów bez klipsów.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 15 – dot. SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 16 – dot. SIWZ, Pakiet nr 4 poz. 10-13

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: jak w SIWZ

Pytanie 17 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5 poz. 1, 3

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych, tkaną z monofilamentu włókien polipropylenowych, niewchłanialną, sterylną, o gramaturze 55g/m2, grubość 0,35mm i porowatość 1,5mm-1,7mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 18 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5 poz. 2

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych, tkaną z monofilamentu włókien polipropylenowych, niewchłanialną, sterylną, o gramaturze 70g/m2, grubość 0,56mm i porowatość 1,2mm-1,4mm.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 19 – dot. SIWZ, Pakiet nr 5 poz. 4, 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 20 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach pakietu nr 6 wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu materiałów hemostatycznych tj. pozycji 5 i 6?

Odpowiedź:

Zamawiający: nie wyraża zgody

Pytanie 21 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w rozmiarze 7cm x  5cm x 1 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 22 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%),  parafiny stałej (15%)  i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%); gramatura 2,5 g.?  Pozostałe parametry produktu  zgodne z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Pakiet nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego                    będącego sterylną mieszaniną wosku pszczelego złożonego z wosku pszczelego i wosku parafinowego (80%) oraz palmitynianu izopropylu (20%); gramatura 2,5 g.?  Pozostałe parametry produktu  zgodne z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający: dopuszcza

Powyższe pismo stanowi pierwsze uzupełnienie treści SIWZ  nr sprawy: 11/2015.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl

Zamawiający

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400  Szczecinek